惠东县方仓医院

医疗设备采购项目

招标文件

文件编号：:HDRYYGB2022008

采购设备名称: 惠东县方仓医院医疗设备采购项目

招标办公室编制

2022 年11月22日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

惠东县人民医院授惠东县卫生健康局委托进行惠东县方仓医院医疗设备采购项目公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

- 文件编号：HDRYYGB2022008

二、采购设备名称: 惠东县方仓医院医疗设备采购项目

三、采购预算       8184800.00   元

四、采购数量：1项(共1批)

五、采购项目内容及要求：（采购项目技术规格、参数及要求）

（一）、 项目内容：惠东县方仓医院医疗设备采购项目

（二）、 项目技术规格、参数及要求：

1、采购项目清单

| 惠东县方仓医院医疗设备采购项目采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价/元 | 预算金额/元 |
| 1 | 惠东县方仓医院医疗设备采购项目 | 批 | 1 | 8184800.00 | 8184800.00 |
| 各项合计： |  |  |  |  |  |

2、供应商应对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

六、供应商资格：

1．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人机构，依法取得营业执照，独立于采购人和采购代理机构。

3. 供应商必须具有满足本项目的经营范围和能力；

4．参加本项目招标活动前三年内无重大违法记录；

5. 本项目不接受联合体；

6．法律、法规规定的其他条件。

参加本项目报名的企业必须现场提供以下资料：

（1）法定代表人证明书（原件）和法定代表人身份证（复印件加盖公章）；

（2）若是被授权人参加报名则须同时提供法定代表人签名的委托书（原件加盖公章）、被授权人身份证（复印件加盖公章，原件核查），必须提供授权委托人最近有效社保证明（须有税务局或社保基金管理局等相关部门盖章），以证明被授权人为公司在职员工。

（3）提供有效营业执照副本（复印件加盖公章，原件核查）；

（4）以上材料复印件全部需盖章，报名及资格审核时间为招标公告有效时间。

（5）报名预审不合格或者未进行报名及资格预审的，采购招标小组不受理其投标。

备注：以上证明文件均用A4纸复印并加封面装订成册一式两份，要求提供复印件的均须带原件（法定代表人身份证原件除外）供核查。（封面应注明：“惠东县方仓医院医疗设备采购项目”以及项目编号、投标人名称和提交时间，并逐页加盖公章）。

七、符合资格条件并有意报名的供应商应当在2022年11月22日至2022年11月24日上午8:00～11:30，下午14:30～17:30（北京时间，节假日除外）到惠东县人民医院招标办公室（详细地址：惠东县平山街道环城南路高桥水惠东县人民医院）现场领取招标文件或从惠东县人民医院官网自行下载招标文件。

同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

八、提交投标响应文件截止时间：2022年11月24日下午16时00分（北京时间）

九、投标文件送达地点：惠东县平山街道环城南路惠东县人民医院门诊楼负一楼招标办公室。

十、开标（唱标）时间：2022年11月24日下午16时00分（北京时间）

十一、评标时间：2022年11月24日下午 16时30分（北京时间）

十二、开标评标地点：惠东县平山街道环城南路惠东县人民医院门诊楼负一楼招标办公室。

采购人：惠东县人民医院

联系人：黄先生/朱先生                       电话：0752-8999717

联系地址：惠东县平山街道环城南路            邮编：516300

惠东县人民医院

2022年11月22日

第二部分　采购项目内容

- 供应商资格

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、有依法缴纳税收的证明和被授权人最近缴交社保的有效证明；

3、投标人必须具备采购项目的经营许可，属于医疗器械的，响应供应商应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）；

4、响应供应商所投货物属于医疗器械的，应依法取得《中华人民共和国医疗器械注册证》主页面及其附件《医疗器械产品注册登记表》或免注册的备案凭证/规定条文（必须提供在国家药品监督管理局网站（http://app1.nmpa.gov.cn）查询生产厂家产品注册证的界面截图和生产厂家在信用中国/国家企业信用信息公示网/各省市商事主体信息公示平台的企业经营信息查询界面截图。注册证过期的，须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册延期通知书）；

所提供配置必须至少包括注册证结构与组成列明部分，且应符合注册证注册的产品技术要求，否则投标无效。

5、不属于医疗器械的项目，响应供应商应提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。

6、以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各招标项目包进行分包或转包。

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

- 投标人必须满足以上资格要求并提供对应材料以供审查，如出现对任意一条

不满足的，资格性审查将不通过。

- 招标项目一览表

见投标邀请函

三、投标基本要求

1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果投标人所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查时将不予通过，拒绝其投标。

2、本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的投标人将影响综合得分。

3、招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”中“▲”号特殊技术指标，投标人所投产品应当提供厂商说明材料，厂商说明材料包括但不限于下列文件：

（1）投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

（2）能证实产品技术、配置参数的证明材料（包括：①能体现投标技术参数的厂商的中文说明书或彩页或厂家主要技术参数说明函等；或②厂商针对本项目的产品详细配置响应表；或③厂商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址。以上文件均需加盖厂商或投标人公章）。

4、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物的对应技术参数应等同于或优于招标文件中的参考技术参数,投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴招标技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

- 投标人须提供独立的 “投标报价单”一份、投标文件上册 (资格性文件)四份及投标文件下册（符合性文件、评审资料）四份，并各自独立密封提交，否则其投标将被拒绝。

- 采购项目技术参数指标（规格、技术参数/方案、配置）要求：

（一）、采购项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 130000 | 130000 |  |
| 2 | 血糖仪 | 台 | 20 | 230 | 4600 |  |
| 3 | 心电图机 | 台 | 4 | 22000 | 88000 |  |
| 4 | 床旁B超（≥3探头） | 台 | 2 | 80000 | 160000 |  |
| 5 | CT（集装箱式） | 台 | 1 | 4633200 | 4633200 |  |
| 6 | 监护仪 | 台 | 30 | 9000 | 270000 |  |
| 7 | 转运监护仪 | 台 | 2 | 30000 | 60000 |  |
| 8 | 指脉氧检测仪 | 台 | 20 | 200 | 4000 |  |
| 9 | 电子血压计 | 台 | 20 | 300 | 6000 |  |
| 10 | 呼吸机（有创无创） | 台 | 4 | 85000 | 340000 |  |
| 11 | 转运呼吸机 | 台 | 2 | 35000 | 70000 |  |
| 12 | 可视喉镜 | 台 | 2 | 35000 | 70000 |  |
| 13 | 急救车 | 台 | 4 | 4000 | 16000 |  |
| 14 | 气管插管箱 | 台 | 4 | 4500 | 18000 |  |
| 15 | 除颤仪 | 台 | 2 | 30000 | 60000 |  |
| 16 | 全自动除颤仪 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |  |
| 17 | 复苏气囊 | 台 | 8 | 400 | 3200 |  |
| 18 | 正压头套 | 台 | 8 | 4500 | 36000 |  |
| 19 | 电动吸引器 | 台 | 4 | 1500 | 6000 |  |
| 20 | 输液泵 | 台 | 10 | 4500 | 45000 |  |
| 21 | 注射泵 | 台 | 30 | 4500 | 135000 |  |
| 22 | 体重秤 | 台 | 8 | 475 | 3800 |  |
| 23 | 移动输液架 | 个 | 40 | 100 | 4000 |  |
| 24 | 床单位消毒机 | 台 | 16 | 8700 | 139200 |  |
| 25 | 冰毯机（含2张冰毯） | 台 | 8 | 36000 | 288000 |  |
| 26 | 坐便器 | 个 | 50 | 300 | 15000 |  |
| 27 | 轮椅 | 个 | 15 | 800 | 12000 |  |
| 28 | 治疗推车 | 台 | 10 | 2400 | 24000 |  |
| 29 | 转运车床 | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 30 | 医用冷藏箱（2-8℃）（≥300L） | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 31 | 医用冷藏箱（2-8℃）（≥656L） | 台 | 1 | 28000 | 28000 |  |
| 32 | 医用冷藏冷冻箱（-20℃） | 台 | 1 | 18000 | 18000 |  |
| 33 | 凝血分析仪 | 台 | 1 | 128500 | 128500 |  |
| 34 | 血液分析仪 | 台 | 1 | 180000 | 180000 |  |
| 35 | 生化分析仪 | 台 | 1 | 350000 | 350000 |  |
| 36 | 粪便分析仪 | 台 | 1 | 130000 | 130000 |  |
| 37 | 尿液分析仪+干化学 | 台 | 1 | 260000 | 260000 |  |
| 38 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 13800 | 13800 |  |
| 39 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 40900 | 40900 |  |
| 40 | 医用离心机 | 台 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 41 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 42 | 实验室用纯水 | 台 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 43 | 胎儿监护仪 | 台 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 44 | 移动消毒车 | 台 | 20 | 650 | 13000 |  |
| 45 | 额温枪 | 台 | 20 | 150 | 3000 |  |
| 46 | 水银体温计 | 支 | 100 | 6 | 600 |  |
| 47 | 生物转运箱 | 个 | 20 | 800 | 16000 |  |
| 48 | 无线电子听诊器 | 台 | 4 | 2500 | 10000 |  |
| 49 | 台式过氧化氢空间消毒机 | 台 | 1 | 120000 | 120000 |  |
| 合 计： |  |  | 508台（套） |  | 8,184,800 |  |

- （二）、采购项目技术规格、参数及要求：

- （1）、血气分析仪

- 1、测量原理：血气与离子项目采用离子选择电极法，生化项目采用酶电极法

- 2、操作语言：全中文操作界面

- ▲3、检测项目和计算项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct、H+、H+t、PH+、cHCO3-、ctCO2（P）、ctCO2（B）、BE、BEact、BEecf、BB、ctO2、PHst、cHCO3st、PAO2、Rl、nCa2+、Qs/Qt、Qt、P50、AaDO2、a/AQ2、avDO2、AG、MCHC、Osm、OER、Hct（c）、SO2、P/Findex、SBC、tHb≥41项

- ▲4、检测速度：＜90S

- 5、仪器具备样本检测结果智能趋势分析功能，可图形化显示患者的单项检测结果的变化趋势和多项检测结果的关联变化趋势。

- 6、进样方式：全自动进样，并具备全自动清洗功能，自动检测并排除小气泡和微血凝块

- 7、仪器具有自动一点定标与二点定标和流体自检功能，并可设定定标时间和频率，测量检测通道可选择。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 电池，≥4200mAH | 1 | 块 |
| 4 | 打印纸 | 1 | 盒（≥12卷/盒） |
| 5 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 6 | 合格证 | 1 | 份 |
| 7 | 速查卡 | 1 | 份 |
| 8 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 9 | 验收单 | 1 | 份 |
| 10 | 装箱单 | 3 | 份 |

- 、血糖仪

- 1、检测原理：FAD-GDH（黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶）

- ▲2、血样：≥4种血样，包括不限于毛细血管血、动脉血、静脉血、新生儿血

- 3、检测结果校正：血浆血糖值

- 4、检测范围不小于：0.6—33.3mmol/L

- 5、红细胞压积率：10—65%

- 6、操作温度不窄于：4—45℃、操作湿度不窄于：10—90%

- 7、校正方式：自动调码

- 8、符合ISO15197:2013标准

- 、心电图机

- ▲1.导联：12导联同步采集、显示、打印。

- 2.噪声电平：≤15uVp-p

- ▲3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）

- 4.时间常数：≥5S

- 5.耐极化电压：±650mV

- 6.共模拟制比：≥105dB

- 7.增益：包括不限于2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

- 8.记录速度：包括不限于5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

- 9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

心电图机配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 国标电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 心电图机氯化银胸电极吸球 | 1 | 个 |
| 4 | 心电图机氯化银四肢电极夹 | 1 | 个 |
| 5 | 心电图机12导欧标心电导联线 | 1 | 根 |
| 6 | 十二道心电图机网格打印纸 | 1 | 本 |
| 7 | 纸仓隔板 | 1 | 块 |
| 8 | 圆头机牙螺丝 | 2 | 套 |

- 、床旁B超（≥3探头）

- 1.1高分辨率≥12.1寸LCD显示器

- 1.2 一体式探头挂架、耦合剂放置杯及绕线架无需拓展及台车实现

- 1.3 主机内置≥2个探头接口，无需探头扩展器实现

- ▲1.4 屏幕自带按键锁扣设计，盒上显示器即可进入待机状态，打开显示器从待机状态恢复

- 1.5开机≤45s 关机≤3s

配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机和标配附件： |  |  |  |
|  | 12.1寸高清显示屏主机 | 1 | PCS |
|  | 电源线（国标） | 1 | PCS |
|  | 耦合剂 | 1 | PCS |
|  | 使用说明书 | 1 | PCS |
|  | 装箱单 | 1 | PCS |
|  | 用户验收单 | 1 | PCS |
|  | 保修卡 | 1 | PCS |
|  | 锂电池（1块） | 1 | PCS |
|  | 接地线 | 1 | PCS |
|  | 探头挂线架 | 1 | PCS |
|  | 键盘防尘膜 | 1 | PCS |
| 系统功能： |  |  |  |
|  | B模式 | 1 | PCS |
|  | Color彩色多普勒模式 | 1 | PCS |
|  | M模式 | 1 | PCS |
|  | PDI能量多普勒模式 | 1 | PCS |
|  | DPDI方向能量多普勒模式 | 1 | PCS |
|  | PW脉冲多普勒模式 | 1 | PCS |
|  | HPRF高脉冲重复频率模式 | 1 | PCS |
|  | CW连续波频谱多普勒模式（仅支持心脏探头） | 1 | PCS |
|  | 空间复合成像技术 | 1 | PCS |
|  | 斑点噪声抑制技术 | 1 | PCS |
|  | 宽频变频探头技术 | 1 | PCS |
|  | 数字多波束合成技术 | 1 | PCS |
|  | 频率复合成像技术 | 1 | PCS |
|  | 双时实显示，彩色多普勒与二维灰阶图象实时对比显示成像模式 | 1 | PCS |
|  | 伪彩成像模式 | 1 | PCS |
|  | 数字放大功能 | 1 | PCS |
|  | 穿刺引导功能 | 1 | PCS |
| 标配探头： |  |  |  |
|  | 凸阵探头 | 1 | PCS |
|  | 线阵探头 | 1 | PCS |
|  | 腔内探头 | 1 | PCS |

- 、CT（集装箱式）

- 1、国内注册证

- ▲2、探测器物理排数≥16排

- 3、机架孔径：65cm≤孔径＜70cm

- 4、探测器宽度：≥10mm

- 5、球管焦点到探测器的距离：≤105cm

- 6、球管最低电压：≤80kV

- 7、球管最高电压：≥140kV

- 8、小焦点大小：≤0.6mm2

- 9、图像采集：≥32层/360度

- ▲10、球管阳极热容量：≥3.5MHU

- 11、球管阳极最大散热率：≥500KHU/min

- 12、图像重建速度：≥20幅/秒（任意层厚，512x512矩阵）

| 第一部分：X射线计算机体层摄影设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 描述 |
| 1 | 多层螺旋CT |
|  | 360°扫描：0.71s，1.0s，1.5s，2.0s，3.0s |
| 2 | 机架系统（Gantry System） |
|  | - X线球管组件：≥3.5MHU热容量 - 高压发生器功率：≥32KW - 检测器系统：≥16排，固态稀土陶瓷检测器 |
| 3 | 扫描床（Patient Couch） |
|  | 最大水平移动距离：≥1450mm |
| 4 | 操作间CT-BOX（Operation Room CT-BOX） |
| 5 | 主机控制台（Console Computer System） |
| 6 | 主机建像机（Console Recon Computer System） |
| 7 | 系统工具（System Tools） |
|  | - 患者登记（Patient Registration） - 打印排版（Filming） - 报告（Report） - 图像传输（Image Transfer/Networking） |
| 8 | 图像重建（Image Reconstruction） |
|  | 支持断层扫描图像重建，层厚为：0.5mm，0.8mm，1.0mm，1.6mm，3.2mm，6.4mm，12.8mm 支持螺旋扫描图像重建，层厚为：0.8mm，1mm，1.25mm，1.5mm，2mm，3mm，4mm，5mm，10mm |
| 9 | 图像质量（Image Quality） |
|  | 高对比分辨率：0%MTF 15lp/cm，体部中心剂量不大于20mGy 低对比分辨率：2.0mm@0.3%，体部中心剂量不大于18mGy |
| 10 | 剂量控制（Dose Control） |
|  | - 儿童协议（Enfant Protocol） - O-dose - OrganSafe - 全新检测器材料（Bran-new Detector Material） - 形状过滤器（Shaped Filter） - Dose Check & Dose Report |
| 11 | 应用功能（Application） |
|  | - 自动语音（AutoVoice） - 自动打印排版（AutoFilm） - 网络传输（Networking） - CD浏览器（CDViewer） |
| 12 | 高级应用功能（Advanced Application） |
|  | - 自动联动触发技术（Spiral Auto Start） - 双域迭代技术（ClearView） - 去金属伪影（MAR+） - 实时MPR（Real-time MPR） |
| 13 | 附件（Accessory） |
|  | - 操作手册（Operation Manual） - 产品信息手册（Product Information Manual） - 操作台（Console Table） - 床垫（Patient Table Cushion） - 颈椎垫（Cervical Vertebra Cushion） - 膝关节垫（Knee-leg Cushion） - 头托（Head Holder） - 绑带（Belt） |

| 第二部分：后处理软件（CT主控台） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 描述 |
| 1 | 高级后处理应用功能（Advanced AVW Application） |
|  | - 多平面重建（Multi-Planar Reconstruction） - 多平面曲面重建（Curve Multi-Planar Reconstruction） - 三维表面重建（Surface Shaded Display） - 容积测量（Volume Calculation） - 容积三维重建（Volume Rendering） - 电影模式显示（Cine Display） - 造影剂跟踪（Bolus Tracking） - 最大密度投影（Maximum Intensity Projection (MIP)） - 平均密度投影（Average Intensity Projection） - 最小密度投影（Minimum Intensity Projection (MinIP)） - 虚拟内窥镜（Virtual Endoscopy） - 血管定量分析（Vessel Measurable Analysis） - 组织分割（Tissue Segmentation） - 一键式去骨（Bone Remove） - 牙科分析（Dental Analysis） - 头灌注（Brain Perfusion） - 肺密度评估（Lung Density） - 三维肺小结节分析（Three-Dimensional Lung Nodule Analysis） - 肿瘤评估（Tumor Evaluation） |

| 第三部分：后处理工作站 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 描述 |
| 1 | 计算机及操作系统 |
| 2 | 应用功能（Application） |
|  | - 打印排版（Filming） - 报告（Report） - 二维显示（2D Display） - 图像传输（Image Transfer/Networking） - 自动打印排版（AutoFilm） - 网络传输（Networking） - CD浏览器（CDViewer） |
| 3 | 高级后处理工作站应用功能（Advanced AVW Application） |
|  | - 多平面重建（Multi-Planar Reconstruction） - 多平面曲面重建（Curve Multi-Planar Reconstruction） - 三维表面重建（Surface Shaded Display） - 容积测量（Volume Calculation） - 容积三维重建（Volume Rendering） - 电影模式显示（Cine Display） - 最大密度投影（Maximum Intensity Projection (MIP)） - 平均密度投影（Average Intensity Projection） - 最小密度投影（Minimum Intensity Projection (MinIP)） - 组织分割（Tissue Segmentation） - 一键式去骨（Bone Remove） - CT图像融合（CT Image Fusion） |

- 、监护仪

- 1心电：至少支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 2.心律失常分析≥18种。

- ▲3.无创血压至少提供手动、自动、连续、整点四种测量模式。自动模式支持设置血压测量间隔，IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

病人监护仪配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟血氧主机 | 1 | 台 |
| 2 | 国标电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 3导美标一体夹式抗除颤心电电缆 | 1 | 根 |
| 4 | 成人电极片(带中文标贴) | 1 | 包 |
| 5 | 血压导管(2M) | 1 | 根 |
| 6 | 成人血压袖套 | 1 | 套 |
| 7 | 模拟成人指夹式一体式血氧探头 | 1 | 个 |

- 、转运监护仪

- 1.产品适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的急救转运监护仪。

- 2.≥4.3英寸彩色触摸屏显示，触摸操作。

- ▲3.可选血氧，测量范围为1 ％～100％；在不窄于70％～100％范围内，成人/儿童测量精度±≤2％（非运动状态下）、±≤3％（运动状态下），新生儿±≤3％（非运动状态和运动状态下）。

急救转运专用监护仪配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟血氧主机 | 1 | 台 |
| 2 | 监护3导美标一体夹式心电导联线 | 1 | 根 |
| 3 | 成人电极片(带中文标贴) | 1 | 包 |
| 4 | 血压导管(2M) | 1 | 根 |
| 5 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 6 | 国标梅花尾电源线 | 1 | 根 |
| 7 | 提手物料包 | 1 | 套 |
| 8 | 成人血压袖套 | 1 | 套 |
| 9 | 模拟成人指夹式一体式血氧探头 | 1 | 个 |

- 、指脉氧检测仪

- 1、显示方式：OLED显示 。

- 2、血氧饱和度显示：0-100%，±≤2% 。

- 3、脉率显示：25-250BPM，±≤1%或±1BPM  。

- 4、功率：≤40mA

- 、电子血压计

- 1.具备袖带佩戴自检功能

- 2.具备不规则脉搏检测

- 3.具备误动显示提示

- 4.≥60组A/B分别记忆值

- 5.具备最近三次测量平均值功能

- 6.手臂周长范围：臂周长在不窄于17～36cm范围内的新型臂带

- 7.测量内容，血压（收缩压、舒张压）、脉搏数、平均值。

- 、呼吸机

- 1.为成人、儿童患者提供机械通气或呼吸支持。

- ▲2.具有多种通气模式，包括容量控制、压力控制、无创通气等。

- 3.能进行完整呼吸功能参数监测，具备参数回看功能。

- 4.有中文操作界面。

- 5.有内置电池。

- 6.有报警提示功能。产品使用寿命≥8年。

- 7、单台基本配置要求

- 呼吸机1台；湿化器1台

标准配置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 重复性呼吸管路 | 根 | 1 |
| 3 | 呼吸阀 | 个 | 1 |
| 4 | 面罩大挂钩 | 个 | 1 |
| 5 | 成人重复性硅胶面罩小号 | 个 | 1 |
| 6 | 硅胶头套（成人) | 个 | 1 |
| 7 | 国标电源适配器（12V) | 个 | 1 |
| 8 | AC电源线 | 根 | 1 |
| 9 | 夹板模拟肺 | 个 | 1 |
| 10 | 2M气源管路 | 根 | 1 |
| 11 | PEEP阀 | 个 | 1 |
| 12 | 气源连接管道40cm | 根 | 1 |
| 13 | 急救包 | 套 | 1 |
| 14 | 2.5L氧气瓶 | 个 | 1 |
| 15 | 过氧桥 | 个 | 1 |
| 16 | 氧气减压阀 | 个 | 1 |
| 17 | 说明书 | 本 | 1 |
| 18 | 快捷操作手册 | 本 | 1 |
| 19 | 简明操作手册 | 本 | 1 |
| 20 | 快捷操作单 | 张 | 1 |
| 21 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 22 | 用户验收单 | 张 | 1 |
| 23 | 安保保修卡 | 份 | 1 |
| 24 | 合格证 | 张 | 1 |

- 、转运呼吸机

- 1.专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机

- 2.电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动。

- 3.内置1块锂电池，工作时长≥280分钟，可选双电池，工作时长≥560分钟。

- 4. ≥8英寸TFT 彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式。

标准配置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文主机 | 台 | 1 |
| 2 | 急救包 | 个 | 1 |
| 3 | 2.5L氧气瓶 | 个 | 1 |
| 4 | 过氧桥 | 个 | 1 |
| 5 | 氧气减压阀 | 个 | 1 |
| 6 | 重复性呼吸管路 | 根 | 1 |
| 7 | 面罩大挂钩 | 个 | 1 |
| 8 | 硅胶头套（成人) | 个 | 1 |
| 9 | 呼吸阀 | 个 | 1 |
| 10 | 成人重复性硅胶面罩小号 | 个 | 1 |
| 11 | 1M气源连接管道 | 根 | 1 |
| 12 | 2M气源连接管道 | 根 | 1 |
| 13 | 气源三通 | 个 | 1 |
| 14 | 夹板模拟肺 | 个 | 1 |
| 15 | AC电源线 | 根 | 1 |
| 16 | 电源适配器(国标) | 个 | 1 |
| 17 | 用户验收单 | 份 | 1 |
| 18 | 保修卡 | 张 | 1 |
| 19 | 合格证 | 张 | 1 |
| 20 | 用户使用说明书 | 本 | 1 |
| 21 | 快捷操作单 | 张 | 1 |
| 22 | 装箱单 | 张 | 1 |

- 、可视喉镜

- 1. 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深不窄于5~80mm，视场角：≥60°±≤15%

- 2. 显示屏：≥3.0英寸电容触摸屏

- 3. 显示器前后转动角度：不窄于0°-130°，显示器左右转动角度：不窄于0°-270°

- ▲4. 摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX)

可视喉镜配置清单（单台标配）：

1、主机       1  个

2、电源适配器      1  个

3、环保专用箱      1  个

4、保修卡          1  个

5、说明书          1  本

6、合格证          1  个

- 、急救车

- 规格：≥650*420*850mm采用优质不锈钢材质生产，配有抽屉以及抽屉锁，采用豪华静音轮带刹车

- 配置包含：抽屉、抽屉锁

- 、气管插管箱

- 1、规格尺寸：≤45*35*20cm

- 2、空箱重量：≤5.4 KG

- 3、携带方式：软体背带/手提式

- 4、内置格局：

- 4.1、急救箱下层有≥2块可移动隔板，可随意组合，放置不同尺寸器械；

- 4.2、急救箱上层有≥6块可移动隔板，可随意组合，放置不同尺寸器械；有一块透明挡板，固定上层器械因开箱而引起的器械散落。

气管插管箱配置清单:

- 1复苏气囊            PVC成人型             1套
2口对口呼吸面膜                             2个

- 3 口咽通气道          8#、9#,                4个

- 4 血压表              表式                   1套

- 5 听诊器              单用                   1套

- 6 体温表              水银                   1支

- 7 手动吸引器          RS型                   1套

- 8 麻醉喉镜            弯型（大中小叶片）     1套

- 9 开口器              丁字式                 1把

- 10 舌钳               17cm                   1支

- 11 压舌板             金属                   1把

- 12 一次性气管插管     7#、8#                 2条

- 13 气管插管固定器                            1个

- 14纱布绷带          8*600cm               2卷

- 15 医用纱布片         8cm*6cm 2片装        5包

- 16 透气胶带           1.25cm*200cm           2卷

- 17 医用手套           7#&7.5#                1付

- 18 酒精棉片           5*5cm                 10片

- 19碘药棉片            5*5cm                 10片

- 20医用剪刀            14cm                  1把

- 21敷料镊子            12.5cm                1把

- 22手电筒              笔式                  1把

- 23止血钳              12.5cm                1把

- 24急救手册                                  1本

- 25 急救箱                                  1个

- 、除颤仪

- 1.体外除颤监护仪≥8英寸彩色TFT显示屏，分辨率为≥800X600，界面最多可显示≥4道监护参数波形                        ▲2.体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围≥25种，最小为1J，最大为360J；

- 3.体外除颤监护仪最大可配置≥2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时                      4.可监测心律失常种类≥26种；

- 5.主机具有≥120小时趋势图和趋势表、≥480min录音存储、≥120小时全息波形

体外除颤监护仪配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 心电电缆 | 1 | 根 |
| 4 | 电极片 | 1 | 包 |
| 5 | 打印纸 | 1 | 包 |
| 6 | 电极片电缆 | 1 | 根 |
| 7 | 电极片延长线测试负载 | 1 | 套 |
| 8 | 导电膏 | 1 | 瓶 |

- 、全自动除颤仪

- 1.体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围≥20种，最小为1J，最大为360J；

- 2.体外除颤监护仪最大可配置≥2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时

- 3.可监测心律失常种类≥26种；

- ▲4.主机具有≥120小时趋势图和趋势表、≥480min录音存储、≥120小时全息波形

自动体外除颤器配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 中文使用说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 快速操作指南 | 1 | 份 |
| 4 | 多功能除颤电极片（成人） | 1 | 包 |
| 5 | ≥4200mAh锂电池 | 1 | 块 |
| 6 | 合格证（通用） | 1 | 份 |
| 7 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 8 | 仪器验收单 | 1 | 份 |
| 9 | 客服标贴 | 1 | 张 |

- 、复苏气囊

- 用于心肺复苏，代替人工呼吸，方便稳定性强，双通式进气/排气阀门，使用时无需调节气门，无压缩源条件下无需连接氧气管和储气袋，适合多种情况下使用。

- 、正压头套

- 1设计送风量≥185L/min；

- 2呼吸过滤器颗粒过滤效率≥99.99%；

- 3呼吸过滤器细菌过滤效率≥99.9%；

- 4泄漏率≤0.01%；

- 5电池为可充电电池，续航时间≥9小时，电池与主机自带电量显示，电池电量不足时，提前安全提示；

- 6安全提示：至少具有声、光、振动三种提示模式；

- 7配置高清面屏，防雾耐磨，视野清晰宽阔，无眩晕感，总视野≥70%；

- 8标配整体重量≤1.2kg，主机背面弧形设计，符合人体工程学，佩戴舒适；

- 9设备运行最大噪音≤66分贝；

- 12消毒时具有风口堵头和电池触点保护条防护；

- 13具备第三方出具的消毒效果验证报告；

正压头套配置清单

1、正压送风器主机       1台

2、电池                 1个

3、呼吸过滤器           1个

4、 一次性防护头罩      1个

5、呼吸导管             2条

6、腰带、流量指示器、堵头等附件1套

7、 说明书、合格证      1套

- 、电动吸引器

- 1、极限负压值：≥18KPa±1.5KPa(135±11mmHg)

- 2、负压调节范围：2KPa～极限负压值

- 3、抽气速率：≥6 L/min

- 4、贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）

- 5、电源：AC220V 50Hz

- 6、输入功率：≤30VA

- 、输液泵

- ▲1.输液精度应≤±4.5%。

- 2.不少于10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。

- 3.支持药物库，可储存≥5000种药物。应具有日志记录功能，可存储≥2000条。可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测。

- 4.标配内置电池工作时间≥9小时（25ml/h），可选配高容量电池，电池工作时间≥13小时（25ml/h）。

## 输液泵设备配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 装备位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | / | 包装箱内 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | / | 包装箱内 | 1 |
| 3 | 固定夹 | / | 包装箱内 | 1 |
| 4 | 使用手册 | / | 包装箱内 | 1 |
| 5 | 合格证 | / | 包装箱内 | 1 |
| 6 | 保修卡 | / | 包装箱内 | 1 |

- （21）、注射泵

- 1.可存储≥2100种药物。

- 2.自动识别注射器：包括不限于规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml

- 3.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等。

- 4.速率范围：不窄于0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。

- 5.预置量范围：不窄于0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。

- 6.注射总量显示范围：不窄于0-9999.99ml。

- ▲7.注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。

- 注射泵设备配置清单

| 1 | 注射泵 | / | 包装箱内 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电源适配器 | / | 包装箱内 | 1 |
| 3 | 固定夹 | / | 包装箱内 | 1 |
| 4 | 使用手册 | / | 包装箱内 | 1 |
| 5 | 合格证 | / | 包装箱内 | 1 |
| 6 | 保修卡 | / | 包装箱内 | 1 |

- 、床单位消毒机

- 1、采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；

- 2、床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝；

- 3、机身小巧灵活，占用空间小；配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有≥2个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线；

- 4、消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人；

- 5、杀菌因子：臭氧；产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒；

- 6、机器消毒时间范围不窄于0-99min可调，默认时间10min快速消毒；

- 7、臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。

- 1、消毒效果要求：

- 1）对大肠杆菌杀灭率＞99.9%；

- 2）对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.9%；

- 3）对白色念珠菌的杀灭率＞99.9%。、功能及技术先进性要求：

- 1、采用液晶显示屏，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作；

- 2、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间范围均不窄于0-99min可调；

- 3、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；

- 4、产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；

- 5、可同时对≥2个床单位、≥4床被褥进行消毒；多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩均可现货选配；

- 8、可选配超静音无油真空泵，工作时噪音低于55dB。

- 9、 床单位消毒器有双保险丝设计，保证安全。

装箱清单

| 清单 | 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 床单位臭氧消毒器 | / | 1台 |  |
|  | 2 | 说明书 | / | 1本 |  |
|  | 3 | 保修卡 | / | 1张 |  |
|  | 4 | 合格证 | / | 1张 |  |
|  | 5 | 床单位床袋 | / | 2个 |  |
|  | 6 | 床单位床罩 | / | 2个 |  |
|  | 7 | 保险管 | / | 2个 |  |
|  | 8 | 电源线 | / | 1根 |  |

- 、冰毯机（含2张冰毯）

- 1通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证

- 2通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。

- 3、主机性能特点

- 3.1机箱材质：ABS

- 3.2制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。

- 3.3全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。

- 3.4控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。

- 3.5双路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

- 3.6语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。

- 3.7 LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。

- 4、毯帽特点

- 4.1软冰毯采用的材料具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

- 5、技术指标

- 5.1电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz

- 5.2毯温度范围：不窄于1-25℃

- ▲5.3体温控温范围：不窄于26-40℃

- ▲5.4水温范围（单降温）：不窄于-5-25℃

- 5.5空载降温速度：≥3℃/分

- 5.6工作方式：连续

- 5.7噪音：≤45db

产品配置清单

| 序 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1台 |
| 2 | 冰 毯 | 2条 |
| 3 | 体温传感器 | 2条 |
| 4 | 毯温传感器 | 2条 |
| 5 | 电 源 线 | 1条 |
| 6 | 地 线 | 1套 |
| 7 | 保 险 丝 | 2个 |
| 8 | 产品合格证 | 1张 |
| 9 | 使用说明书 | 1份 |

- 、坐便器

- 防水油布工艺，主架升级采用≥1.64MM厚冷钢材质，承重≥300KG  ≥35°防滑，高：≥90cm  测宽：≥45cm  座宽：≥50cm  前高≥45cm  扶手≥35cm

- 、轮椅

- 1、产品是以GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准、

- 2、车架： 由高强度铝合金管焊接而成，管材直径≥22mm，壁厚≥2.0mm。表面氧化处理，美观耐用，永不生锈；采用固定扶手、脚托，脚踏板高度可调节，车架可折叠结构

- 3、前轮： ≤8英寸（200mm）PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。配高强度铝合金前叉，安全性能高。

- 4、后轮： ≤24英寸（600mm）免充气PU轮，配高强度ABS塑料手轮，可直接驱动后轮；

- 5、刹车： 配备铝合金手动驻刹，且配置带自锁功能的后把手连动刹车；

- 6、座靠垫： 坐垫和靠垫为软座、软靠背，材料抗拉强度高，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。

- 7、扶手： 固定扶手，配优质牛津布扶手垫、ABS塑料护板。

- 8、护板： 选用塑料护板；

- 9、安全带： 背垫配有可调安全带；

- （28）、治疗推车

- 1、尺寸≥640*450*800mm。

- 2、采用优质不锈钢材质生产

- 3、有≥2个抽屉，带锁,

- 4、静音轮、带刹车

- （29）、转运车床

- 1适用于抢救；

- 2.主体材质采用钢塑喷涂·PP工程塑料结构组成；

- 3.PP注塑模具工艺台面，一次成型PP护栏，

- 4．采用先进的中控刹车系统，稳定、可靠，车面为分体结构，上体采用汽簧作支撑力源，操作简易、方便。

- 5.台面车体尺寸：≥1930*640/730*540-840mm（L*W*H）

- 高低调节（床面板到地面）：≥540-840mm

- 背部角度：不窄于0-75度 ，旋转式翻转护栏，PP一体吹塑成型床面板

- 6、手摇式抢救车，顺时针方向摇动手时，车体上升，逆时方向摇动，车体下降

- 7.有明确的箭头标记指示使用者进行操作

- 8.中控轮，直径≤150mm，配中央导向轮，方便使用者控制车体进行方向

- 9.配置有防水床垫、输液架

- 、医用冷藏箱（2-8℃）

- 1.样式：立式。

- ▲2.容积：≥312L。

- 3.净重：≥120kg。

- 4.额定功率：≤280W。

- 5.耗电量：≤3.2kW.h/24h。

- 6.噪音值：≤50dB。

- 7.气候类型：SN/N。

- 8.制冷方式：风冷。

- 9.箱内温度：2℃～8℃。

- 、医用冷藏箱（2-8℃）

- 1.样式：立式。

- ▲2.容积：≥656L。

- 3.净重：≥120kg。

- 4.额定功率：≤280W。

- 5.耗电量：≤3.2kW.h/24h。

- 6.噪音值：≤50dB。

- 7.气候类型：SN/N。

- 8.制冷方式：风冷。

- 9.箱内温度：2℃～8℃。

- 、医用冷藏冷冻箱（-20℃）

- 1.样式：立式。

- ▲2.容积：≥328L。

- 3.净重：≥220kg。

- 4.额定功率：≤280W。

- 5.耗电量：≤3.2kW.h/24h。

- 6.噪音值：≤50dB。

- 7.气候类型：SN/N。

- 8.制冷方式：风冷。

- 9.箱内温度：-20℃

- 、凝血分析仪

- 1.测试方法：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法

- 2.测试项目：具备PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、PC、PS、AT-III、D-Dimer、FDP等

- ▲3.检测速度：PT单项测试速度≥180Ts/h，D-Dime单项测试速度≥20Ts/h 4项综合速度≥30Ts/h；

- 4.拥有原厂配套试剂，D二聚体试剂的深静脉血栓阴性排除率≥97%

- 5.运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式；

- 6.测试通道：≥4个凝固法（双磁路磁珠法）测试通道，≥2个光学法测试通道，可并行检测；

- 7.测试杯：转盘式测试杯，可连续进杯，一次装载≥1000个以上；

- 8.预温位：样本预温位≥10个；

- 9.试剂位：装载试剂位≥16个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能；

- 10.样品位：≥30个，样品位全开放、可互换，可无限扩展，适用任意原试管

全自动凝血测试仪配置清单

主要配置:

主机及随机附件

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 测试主机 | 1台 |
| 测试杯 | 1盘 |
| 废液桶 | 1个 |
| 注射泵管（备用） | 1套 |
| 进、排水管 | 1套 |
| SFW清洗液（1L） | 1瓶 |
| SFT特殊清洗液（10ml） | 5瓶 |
| 缺液报警装置 | 1套 |
| 通针器 | 1根 |

- 计算机系统

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 品牌计算机 | 1套 |
| 品牌打印机 | 1台 |
| 中文软件 | 1套 |

- 随机资料

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 产品使用说明书 | 1本 |
| 操作软件（光盘） | 1张 |
| 用户操作流程卡 | 1张 |
| 顾客装机培训验收单 | 1张 |

- （34）、血液分析仪

- 1.检测原理：采用三角度激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

- 2.报告参数≥27项（不含研究参数、直方图及散点图），研究参数≥6项。

- 3.进样方式：具备全自动封闭进样、手动开放进样，具有急诊插入功能；

- 4.5种检测模式：至少包含CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF检测模式；

- ▲5.单机进样器最大容量：≥60个样本；

- 6.血样模式：具有静脉全血、预稀释血、末梢全血检测模式；

- 7.样本用量：CBC+DIFF+CRP模式≤25ul；

- 8.检测速度：CBC+DIFF+CRP≥60个样本/小时；CBC+DIFF≥80样本/小时；

- ▲9.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；

- 10.PLT线性范围：不窄于0~3000×109/L；

- 11.CRP线性范围：不窄于0.2~300mg/L；

- 12.携带污染：CRP≤0.5%,WBC≤0.5%, RBC≤0.5%；

- 13.操作系统：全中文操作分析报告软件；

- 14.设备可以同时输出常规CRP以及超敏CRP两项报告参数；

- 15.输出≥4个散点图和≥3个直方图，其中包括≥1个可视可旋转立体三维散点图；

- 16.CRP试剂加样模块采用独立的精密注射器分配CRP试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题；

- 17.具有可视化的方式监测仪器关键器部件或状态的自检功能；

- 18. 具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证结果准确（提供证明文件）；

- 19.质控品和校准品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品和原厂配套的校准品，并通过CFDA注册；

- 20.能提供一键维护功能，包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成；

- 21.具备异常细胞实时报警功能，有助筛查血液系统疾病；

- 全自动血液细胞分析仪配置清单

| ### 序号 | ### 名称 | ### 数量 |
| --- | --- | --- |
| ### 标准配置 |  |  |
| ### 1 | ### 血液细胞分析仪主机 | ### 1台 |
| ### 2 | ### 分析仪软件系统 | ### 1套 |
| ### 3 | ### 装机试剂 | ### 1套 |
| ### 4 | ### 试剂接管组件 | ### 1套 |
| ### 5 | ### 线材（含电源线、网线、接地线） | ### 1套 |
| ### 6 | ### 废液桶 | ### 1个 |
| ### 7 | ### 离心管 | ### 20个 |
| ### 8 | ### 一次性使用微量采血管 | ### 100个 |
| ### 9 | ### 试管架 | ### 6个 |
| ### 10 | ### 空气过滤器 | ### 6个 |
| ### 11 | ### U盘 | ### 1个 |

- （35）、生化分析仪

- 1.功率 ＜1500VA(可选配使用UPS2000VA供电)

- 2.环境温度 范围不窄于10℃～30℃（测定过程温度波动±2℃）

- 3.耗水量 去离子水＜20升/小时

- 4.处理速度（含电解质） 生化恒速≥850测试/小时（不含ISE），ISE测试速度≥400测试/小时（K+，Na+，Cl-三项

- 5.系统功能 可连续待机，自动休眠和唤醒功能；单、双波长任选

- 6.分析方法 一点终点法、两点终点法、速率法（动力学法）、两点速率法（固定时间法）、ISE电位测量法

- 7、校准方法 线性校准:K因数法、线性法（包括两点线性和多点线性）、非线性校准：样条法、折线法、4P参数法、5P参数法

- 8、试剂盘 分为内圈和外圈，内外圈独立旋转，内圈≥54个试剂位，外圈≥70个试剂位，可放置包括不限于20ml、65mL和70ml试剂瓶，可扩展，支持条码扫描（选配），清洗液位置可设置。

- 9、试剂针 ≥2根试剂针，具有液面感应、随量跟踪、立体防撞保护等功能

- 10、自动维护清洗

- 11、试剂量 不窄于10µl ~400µl(0.5μL步进)

- 12、试剂冷藏 可保持2℃～8℃冷藏

全自动生化分析仪

| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 1台 |  |
|  | 试剂瓶 | 85只 |  |
|  | 试剂瓶瓶盖 | 1包（红色45+黄色40） |  |
|  | 浓废液桶及传感器 | 1个 |  |
|  | 清洗剂（碱性) | 2盒 |  |
|  | 清洗剂（酸性) | 2盒 |  |
|  | 清洗剂（抑菌剂) | 1盒 |  |
|  | 合格证 | 1份 |  |
|  | 全自动生化分析仪中文操作软件及使用说明书光盘 | 1张 |  |
|  | 保修服务卡 | 1份 |  |
|  | 装机验收报告 | 1份 |  |
|  | 操作卡 | 1份 |  |
|  | 验货单 | 1张 |  |
|  | 带扣管卡 | 2件 |  |
|  | 以太网网线（交叉) | 2根 |  |
|  | 电源线 | 1根 |  |
|  | 清洗剂（碱性)桶 | 1个 |  |
|  | 清洗剂（酸性)桶 | 1个 |  |
|  | 胶管 | 1根 |  |
|  | 进水口1管 | 1根 |  |
|  | 十字盘头组合螺钉 | 2个 |  |
|  | 浓废液接口管 | 1根 |  |
|  | 通针 | 1根 |  |
|  | 毛刷 | 1只 |  |
|  | 内六角扳手 | 3把 |  |
|  | 电脑主机，显示器，键盘，鼠标,音箱 | 1台（选配) |  |
|  | 比色杯盒 | 1套 |  |
|  | 插线排 | 1个 |  |
|  | 螺塞 | 4个 |  |
|  | 试管 | 2支 |  |
|  | 微量杯 | 50个 |  |
|  | 光源 | 1个 |  |
|  | 透明塑料瓶 | 1只 |  |
|  | 台面板孔塞 | 80个 |  |
|  | 营业执照复印件 | 1张 |  |
|  | 试剂瓶适配器（65/70） | 个 |  |
|  | USB2.0线束 | 1个 |  |
|  | 过滤器 | 1个 |  |

- （36）、粪便分析仪

- 1.、工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、化学或免疫学检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、化学或免疫学检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数；

- 2、粪便处理器：

- （1）取样勺多触点设计，方便病人多点取样；   （2）双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分有效分离和富集；（3）动态滤网设计，不仅可实现对病理成分的主动式捕捞，而且通过分侧分布的大、小孔径滤网，在搅拌过程中形成对冲液流，可有效过滤残渣并集卵，病理成分回收率在≥80%以上。                                                                                                                            3、检测卡组合式排列装置：

- ▲（1）免疫或化学法检测项目可自动任选组合检测，一次可检测≥5个不同项目

|  |  | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整机 | 仪器主机、送样 | 台 | 1 |
| 纸箱Ⅰ | 计算机纸箱 | 计算机主机 | 台 | 1 |
|  |  | 键盘、鼠标 | 套 | 1 |
|  |  | 电源线 | 根 | 1 |
| 纸箱II | 显示器总成 | 显示器 | 台 | 1 |
|  |  | 显示器说明书 | 本 | 1 |
|  |  | 显示器通讯线 | 根 | 1 |
|  |  | 显示器底座 | 个 | 1 |
|  |  | 显示器电源线 | 根 | 1 |
|  | 打印机总成 | 激光打印机 | 台 | 1 |
|  |  | 打印机硒鼓 | 个 | 1 |
|  |  | 打印机USB通讯线 | 根 | 1 |
|  |  | 电源线 | 根 | 1 |
|  |  | 快速启用指南 | 本 | 1 |
|  |  | 打印机驱动光盘 | 张 | 1 |
|  |  | 保修卡 | 张 | 1 |
|  |  | A4打印纸 | 张 | 20 |
|  | 纸箱A | 接线板 | 个 | 1 |
|  |  | 清洗液管 | 根 | 1 |
|  |  | 废液管 | 根 | 1 |
|  |  | 蠕动泵管组件 | 根 | 2 |
|  |  | 试管架 | 个 | 10 |
|  |  | 试管 | 个 | 100 |
|  |  | 计数板 | 盒（50） | 2 |
|  |  | 检测卡（FOB） | 盒（25） | 4 |
|  |  | 托盘 | 个 | 25 |
|  |  | 稀释液 | 桶 | 1 |
|  |  | 显微镜灯泡 | 个 | 2 |
|  |  | 保险管 | 个 | 2 |
|  |  | 针管通针 | 根 | 1 |
|  |  | PS2、VGA延长线 | 套 | 1 |
|  |  | 主机电源线 | 根 | 1 |
|  |  | USB连接线 | 根 | 3 |
|  |  | 串口通讯线 | 根 | 1 |
|  |  | 数据通信线 | 根 | 1 |
|  |  | 加密狗 | 个 | 1 |
|  | 纸箱B | 内六角扳手 | 套 | 1 |
|  |  | 鼠标垫 | 个 | 1 |
|  |  | 合格证 | 张 | 1 |
|  |  | 用户手册 | 本 | 1 |
|  |  | 保修卡 | 份 | 1 |
|  |  | 三证复印件 | 套 | 1 |
|  |  | 操作卡 | 份 | 1 |
|  |  | 管路标示贴 | 张 | 1 |

- 、尿液分析仪+干化学

- 1 工作原理 采用数字自动识别原理，进行尿液有形成分分析， 采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目检测

- 2 自动检测项目 有形成分分析仪：可检测尿液中所有有形成分

- 3 吸样量 有形成分分析仪：≥200-1500 µl

- 4 加样装置 高精度终身免维护注射器加样

- 5 进样方式 采用智能分配轨道系统

- 6 加样方式 采用高精度注射器加样

- ▲7 阴性标本筛查 具有低倍镜阴性标本筛查功能

- 8 坐标定位追踪识别技术 具有坐标定位追踪识别技术

- 9 审核规则 具有自定义审核规则设定界面

- 10 自动调焦技术 仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦

- 11 检测速度 ≧80测试/小时

- 12 报告方式 检测可提供xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择。

- 13 工作原理：利用经典的CCD法对尿试纸条进行分析，分析结果可以进行审核。

- 14 全自动进样装置: 试管架自动传送式进样，自动探测感应传送定位各个标本。

- 样品管条形码扫描识别。直线机械臂进样针，自动感应式进样

- 15  加样方式：高精度淋样方式，加样更均匀、反应更充分，

|  | 配置名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尿液干化学分析部分 | 主机 |  | 1台 |
|  | 使用说明书 |  | 1本 |
|  | 清洗液瓶 |  | 1个 |
|  | 废液瓶 |  | 1个 |
|  | 清洗液 |  | 1瓶 |
|  | 电源线 |  | 1根 |
|  | 合格证 |  | 1张 |
|  | 熔断器 |  | 2个 |
|  | 送检平台 |  | 1个 |
|  | 硬塑管 |  | 2根 |
|  | 主机间通信线 |  | 1根 |
|  | 联机通信线Ⅰ |  | 1根 |
|  | 清堵钢针 |  | 1根 |
| 尿液有形成分分析部分 | 计算机部分 | 主板 | 1块 |
|  |  | CPU | 1块 |
|  |  | 内存 | 1块 |
|  |  | 硬盘 | 1块 |
|  |  | 显示器 | 1台 |
|  |  | 打印机 | 1台 |
|  |  | 尿液有形成分分析系统软件包 | 1套 |
|  | 图像采集部分 | 显微镜 | 1台 |
|  |  | 摄像机 | 1只 |
|  |  | 视觉控制板 | 1套 |
|  |  | 智能图像采集软件 | 1套 |
|  | 取样部分 | 2通道精密流动计数池 | 2个 |
|  |  | 样品处理控制组件 | 1套 |
|  |  | 取样臂 | 1套 |
|  |  | 自动送样装置 | 1套 |

- 、生物显微镜

- 1．工作条件

- 1.1可在气温范围不窄于摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，可在电源220V（±10%）/50Hz、气温范围不窄于摄氏-5℃～40℃和相对湿度≥85%的环境条件下运行。

- 1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 2.1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

- 2.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构

- 尺寸为：≥120x132mm；行程为：≥76mm（X）x30mm（Y）

- 2.1.3调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

- 2.1.4聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.1.25，带有蓝色滤色片

- 2.1.5照明系统：≥20000小时寿命LED光源

- ▲  2.1.6双目观察筒：瞳距调整范围不窄于48-75mm，倾斜角度≥30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9mm，视场数≥20

- 2.1.7目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

- 2.1.8物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

- 2.1.9物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25W.D≥0.12）

- ▲2.1.10防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

- 2.1.11所采用光学元件均为环保无铅玻璃

生物显微镜配置清单

1、 生物显微镜主机                       1套

2、透射明场照明系统                     1套

3、平场消色差物镜4X—100X（4个）       1套

4、必配的附件、配件、专用工具、消耗品等  1套

- 、生物安全柜

- 1、气流模式：70%循环，30%外排。

- 2、工作区尺寸：长度≥1250-1350mm，深度≥620mm, 高度≥580mm。

- 整机外形宽度≤1450mm。

- 3、下降风速：≥0.35m/s 流入风速：≥0.55m/s 。

- 4、噪音： ≤65dB。

- 5、柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体部分采用≥1.2mm厚的冷轧钢板，结构强度高，柜体表面静电喷涂。工作台对面材质至少为304不锈钢，厚度不小于2mm。

- 6、符合人体工程学原理的≤10°倾斜角设计，降低使用者的工作疲劳。

- 7、前窗采用配重结构，移动灵活、定位准确。不能采用电动形式，以防断电等突发情况造成泄漏隐患。

- 8、标配通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳。

- 9、玻璃下方设玻璃托架及硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。

- 10、风机容量大，高效过滤器使用寿命长。

- ▲11、高效过滤器对0.3µm的颗粒过滤效率≥99.995%。

- 12、柜内配备安全防溅插座和排水阀。

- 13、控制系统采用液晶屏幕显示，柜体内配置风速传感器，非压差传感器，下降风速和流入风速均实时数字式显示。

- 14、消毒定时功能及消毒完成自动待机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。

- 15、随着高效过滤器的堵塞，风机能自动调节输出，使风速维持在标称值。

- 16、完备的报警及联锁系统，增强安全性。 前窗超高报警、风速波动报警、紫外与前窗风机荧光灯互锁、风机与前窗联锁、前窗未关闭不能关机等。

- 生物安全柜配置清单：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 一台 |
| 风机 | 一台 |
| 底座 | 一个 |
| 遥控器 | 一个 |
| 脚踏开关 | 一个 |
| 紫外灯 | 一个 |
| 荧光灯 | 一个 |

- 、医用离心机

- 1、适应于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板；

- 2、外观设计独特，体积精小，不占空间，操作简单；

- 3、人性化程序设计，至少配置点动和定时两种操作模式 ；

- 4、采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护；

- 5、瞬时加速至≥2800rpm，仪器运行≤15s即可达到效果

- （41）、高压灭菌器

- 1、▲外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质                                        2、容积：≥50升, 电源电压:220V/50Hz 功率:≤3.5KW

- 3、灭菌室尺寸：≥φ350×550（mm），毛重：≤96Kg

- 内置网篮

- 包装尺寸：≥760×650×1270（mm），仪器净尺寸：≥670×580×1230（mm）                                              5、操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自

- 6、动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机 ，打印报告。

- （42）、实验室用纯水

- 1.用水量：≥150L

- 2.尺寸：≥700*500*1450mm

- 3.全自动微电脑控制系统，开机自检、运行智能化。

- 4. 采用进口耗材，快接接头，进口水管，超静音隔膜水泵和电源，先进的反渗透工艺技术，稳定水质可靠，产出水质纯化程度高，维护成本降低.

- 5.可采用互联网技术，手机 APP 与设备互联同步，云端实时检测，远程人机交互会话。

- 6.全自动微电脑控制系统，开机自检、运行智能化。 LCD 液晶屏直观显示系统运行状态和各项数据。  耗材定时水质监控，水质超标报警；

- 7.主机配有独立取水口，也可根据用户需求设计安装纯水供应管路

- 、胎儿监护仪

- ▲1、监护参数：胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）等；

- 2、宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定；

- 3、产品设计使用寿命≥8年，保修≥2年。

- 4、要求产品各项性能优良、准确性高、运行稳定、故障率低、售后服务反应快、用户广泛等。

胎监仪配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 打印纸 | 1 | 本 |
| 4 | 超声耦合剂 | 1 | 瓶 |
| 5 | 防水主胎心探头 | 1 | 个 |
| 6 | 防水宫缩探头 | 1 | 个 |
| 7 | 防水打标器 | 1 | 个 |
| 8 | 胎监探头绑带 | 2 | 条 |

- 、移动消毒车

- 1、采用紫外线消毒，杀菌广谱、无死角、无污染；

- 2、紫外线消毒车机身采用全金属材料制作，使用寿命长、安全系数高；

- 3、机身小巧灵活，占用空间小；配备高品质脚轮，易于推动；

- 4、灯臂可在范围≥0°-180°旋转，实现多角度消毒；

- 5、杀菌因子：紫外线；可以同时进行物体表面消毒和空气消毒；

- 6、使用范围广，可用于大多数场所的空气消毒及物表表面消毒。

- 7、在底部安装有万向脚轮，可在各病房任意移动。

- 8、灯臂固定采用机械结构，操作简单，可靠性高。

- 9、设有定时消毒装置和延时启动装置，能够实现在没有人员的情况下对物体表面和空气进行的消毒。

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 1 台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1 份 |  |
| 3 | 合格证 | 1 份 |  |
| 4 | 底座安装螺丝 | 4 个 |  |
| 5 | 保险管 | 2 根 |  |
| 6 | 紫外灯管 | 2 根 |  |

- 、额温枪

- 手持式红外测温应为非接触式，参照《医用红外体温计》（GB/T 21417-2008）适用部分或《电子红外成像人体表面测温仪通用规范》（GB/T 19665-2005）；

- 、水银体温计

- 医用标准刻度，刻度清晰，精准，玻璃外壳。

- 、生物转运箱

- 1、适用范围：适用于运输高致病性病原微生物菌(毒)种标本，专业运输UN2814、UN3373、UN2900标本，疾控中心、医院、血站、临床检验中心、出入境检验检疫局口岸检测专用。(如新冠核酸检测、禽流感、HIV、霍乱、天花、鼠疫标本等)，本品既可运输UN2814标本(A类)、也可运输UN3373标本(B类)。

- 2、尺寸：外形尺寸：≥450*330*300mm 内部尺寸：≥380*245*230mm   内部容积：≥20L  内外材质：PP

- 保温材质：PU

- 、无线电子听诊器

- 1、听诊器规格:≤48*42*42mm

- 2、振膜直径:≤1.4''(36 mm)

- 3、总长度:≤52''(1320 mm)

- 4、听诊器净重:≤100.5g

- 5、按键数: ≥4PCS

- 6、衰减值:

- 100Hz-500Hz ≤12dB

- 600Hz-1000Hz ≤20dB

- 7、音频范围:不窄于20Hz-1000Hz

- 8、屏幕界面: LED指示灯

- 9、持续工作时长:≥9 小时

- 10、电源类型:可充电锂电池

- 11、配件包括专用耳机、USB充电线

- （49）、台式过氧化氢空间消毒机

- 1、操作简便、消毒周期短；

- 2、消毒空间大；

- 3、消毒剂兼容性强，无专机专用耗材，可以使用市场上符合要求的过氧化氢产品；

- 4、产品设计使用寿命长，保修≥1年。

- 5、产品各项性能优良、准确性高、运行稳定、故障率低、售后服务反应快、用户广泛。

- ▲在医院各类环境下的对于空气中的病原菌可以做到 100%杀灭的同时，净化率达 100%，PM0.3-PM10 的去除率达 100%， 出风口颗粒数为 0，达到 ISO14644-1 的国际标准/动态持续可在有人 场合下或无人情况下动态持续消毒，安全无任何副产物

| 序号 | 配置项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示屏 | 1 |
|  | 液位传感器 | 1 |
|  | 4G无线模块 | 1 |
|  | 开关电源 | 1 |
|  | 主控板 | 1 |
|  | 雾化喷头 | 1 |
|  | 空气压缩泵 | 1 |
|  | 散热风机 | 1 |
|  | 空气过滤器 | 1 |

五、采购项目商务要求

★1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

按本条描述投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他任何可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

如提供假冒伪劣或充装产品者，将按中标金额的十倍进行罚扣，且列入黑名单三年内不准参与医院的任何采买活动。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中。免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

3、项目预算：详见投标邀请函。

★4、报价要求：报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，各设备报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

报价具体格式见投标文件报价表。

5、交货时间和地点：合同签订后 7 天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

★6、保修期（含质保期）：惠东县方仓医院医疗设备采购项目产品质量保证期至少贰年，保修期（含质保期）至少 叁 年；产品质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由卖方承担。产品质量保证外的保修期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，免费更换零配件，所有费用由卖方承担。

7、验收要求：按供货要求事项进行验收。

8、售后服务：

（1）要求产品（设备）有良好的售后维修保障服务。质保期从产品验收合格之日起计算。

（2）如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：2小时以内，维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。

（3）卖方免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至采购方使用人员能独立正常操作使用为止。

9、付款期限及方式：

产品经验收合格后，出具验收报告。待财政资金到达后，凭发票一次性支付，支付方式采用银行转账。

10、违约责任

（1）卖方不能交货的，买方不向卖方付款。卖方应向买方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

（2）卖方所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和招标文件及合同规定的，买方有权拒绝收货，由卖方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

（3）卖方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向买方偿付每日千分之五的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。

注：投标人必须满足上述商务条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何负偏离或不满足将作为无效投标处理。

同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

第三部分  投标人须知

一、说  明

1、适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：惠东县人民医院。

3、合格的投标人是指符合以下条件的：

（1）符合招标文件“供应商资格”规定要求；

（2）按要求进行了资格预审并通过；

4、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

5、合格的货物和服务：

“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

- 投标人不得恶意竞价。对于报价低于平均报价60%的，评审小组有权要求投标人在现场或规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，评审小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的投标人将被取消中标资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。

如出现两家及以上报价差异巨大（原则上为低于预算价50%的或成倍数下降的），评审小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理，有权否决招标评审项目的预算价并要求重新审计。

7、无效报价的认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应评审小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而投标响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）评审小组认为本次报价不响应招标文件实质性要求的；

（7）其它评审小组认为应作为无效报价的。

8、有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：

（1）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

9、投标人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

（6）投标文件或报价文件中的签名代签或冒签的；

（7）被授权人委托他人投标，无委托书的。

10、“★”号条款：必须实质响应的条款，投标人不可负偏离，负偏离将导致资格性符合性审查不合格，评审时认定为废标。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响投标人的技术得分。

11、投标文件自投标文件接收截止时点起，三个月内有效。

12、以下情形，拒收投标文件：

（1）逾期送达；

（2）未按招标文件要求密封（含密封连续开裂超过8cm的）。

13、有下列情形，评审小组将否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，招标文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于招标最高投标限价的；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的，评审小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（7）投标文件出现雷同内容的；

（8）开标现场存在争议的。

14、供应商在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中标/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在招标采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按招投标文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不投标的。

15、投标人在响应招标文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改招标文件的招标技术、商务等要求的将导致评审小组拒绝其投标。

二、招标文件

1、 招标文件主要由1) 投标邀请书；2) 采购项目内容；3) 投标人须知；4) 合同书格式；5) 投标文件格式 ；6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

2、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

3、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间五天前通知惠东县人民医院招标办公室。招标办公室将对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

4、投标人应在收到招标文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对招标文件内容的质疑。

5、要求响应人报名后应参加投标，报名后不投标的应在投标截止日前一天前致函我院招标办公室说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

6、招标文件的修改，在投标截止时间三天前，无论出于何种原因，招标办公室可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有已登记报名投标的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院招标办公室确认。为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有已登记报名的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

1、投标人提交的投标文件（含资格性文件）以及投标人与我院招标办公室就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

3、投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

4、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

5、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院招标办公室和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

6、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

7、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8、投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

9、投标文件中的投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册（符合性文件、评审资料）两部分应各编制一式四份，其中至少一份为原件正本，原则上要求标记正副本，如有疑问或正副本内容不一致的，一切以正本内容为准！如未标记正副本的，以盖红章投标文件为准！

投标文件上册一式四份、投标文件下册一式四份、报价单一份分别单独封装。

四、投标文件的递交

1、投标的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、文件编号、包号及投标文件上下册和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样，封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充，也不得撤回。超过截止时点后的投标视为无效投标，不予接收。

3、投标人所提交的投标文件及附属非原件资料在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

五、开标、评标和定标

（一）开标

1、招标办公室在本招标书规定的日期、时间和地点组织开标。参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求法人或被授权人亲自前来投标。确因不可抗拒之原因，委托他人前来投标的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近3个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须双方签名，未签名无效。如缺少上述资料，按投标无效处理。

投标人不参加现场开标的，视为无条件认同开标现场结果。

2、各投标人验视文件的密封性完好无异议后，由招标办公室工作人员在监督人员的监督下于现场宣读各投标人货物名称、投标价格等实质内容，各投标人签名确认，一旦签名确认各投标人不得再对开标现场提出异议，否则按恶意竞争及恶意诋毁论处，将被取消资格。

（二）评审小组的组成

1、评审小组按医院的规定从评审专家库中随机抽取的三名专家组成。评审小组在医院招标监督小组代表的监督下本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内招投标实施细则和招标文件的要求进行评审及推荐中标人。

2、评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）定 标

1、评审小组认为招标文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标办说明情况。

2、评审小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提交书面评标报告，按照得分由高到低的优选顺序对投标供应商进行排名。

3、评审小组按照评审标准在评标报告中确定排名第一的投标人为中标供应商，并在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

如出现得分一致的多名第一候选中标人时，由评审小组依据设备性能优越（即技术参数/方案响应最佳）的原则优选中标人。

4、中标供应商确定、公示无异议后，我院招标办公室发出中标通知书。中标供应商无正当理由不履行政府采购合同或放弃中标的，我院可以确定排名第二的投标人为中标供应商或者重新招标。中标供应商无故放弃中标的，应当依法承担法律责任。

5、凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交涉监管部门依法处理。

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者招标工作人员恶意串通；

（4）向采购人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（8）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（9）将采购合同转包；

（10）提供假冒伪劣产品；

（11）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（12）有法律、法规规定的其他损害招标采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、评标方法、步骤及标准

根据招标投标相关法规确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）评标方法

本次评标采用综合评分法。评审小组依据投标证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审,按评审综合得分由高到低确定中标供应商。

(二)评标步骤

1、资格性审查

资格性审查（即投标文件上册）由评审小组人员在价格开标后进行，资格性审查通过后进行符合性审查。

资格性审查内容主要为对投标文件的投标/响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和投标人的合格性（质量合格、来源合法合规、途径清晰等）等，详见招标文件第二部分第一点供应商资格。

| 评审内容 |  | 招标/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查（投标文件上册） | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（详见招标文件第二部分第一点供应商资格）。 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺书、近三年无违法违纪声明函）。 |

2、宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，招标办工作人员在评审开始前宣读评标纪律及招标文件说明。

3、评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

| 序号 | 评审专家回避情形 |
| --- | --- |
| 1 | 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系； |
| 2 | 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问； |
| 3 | 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的； |
| 5 | 与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系； |
| 6 | 评审小组中，同一任职科室评审专家超过两名的； |
| 7 | 参与招标文件或进口产品论证的（不含采购人代表）； |
| 8 | 与供应商之间存在其他影响或可能影响政府采购活动依法进行的利害关系； |
| 9 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

4、推荐评审小组组长

评标组按照少数服从多数的原则推荐组长。评审小组成员在履行评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

5、投标文件的符合性审查

符合性审查内容主要为对投标文件的要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按投标无效处理。只有符合性全部审查合格才能进入后续评审。

| 评审内容 |  | 招标/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查（投标文件下册） | 技术/方案要求评审 | 实质性（“★”项）技术条款是否全部完全响应 |
|  | 商务要求评审 | 实质性（“★”项）商务条款是否全部完全响应 |
|  | 报价的合格性 | 在经营范围内报价，投标报价不高于预算价 |
|  | 其他 | 非医院招标/谈判采购文件格式要求，投标文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达20字及以上的可认定为涉嫌围标或串标行为的。 |

6、投标文件的比较和评价

评审小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

评审小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的投标资料等进行评审，并

填写相关表格。

| 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评议内容 | 分值100 | 评分细则 |
| 信誉 | 诚信投标 承诺 | 3 | 根据投标人提供的税务部门评定的“纳税信用等级”等级证明材料，A级得3分，B级得2.5分，M级得2分，C级得1分, D级或以下不得分，不提供证明材料不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，无提供不得分。 |
| 技术 | 技术参数响应情况 | 33 | 技术参数标“▲”的重要技术指标，一个负偏离减3分，超过三个负偏离此项不得分；一般参数一个负偏离扣1分。提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等能证明所投产品重要技术参数能满足或达到招标要求的证明材料，不能出具材料证明主要投标技术参数符合招标要求的视为不满足则该项不得分。 |
|  | 配置响应情况 | 5 | 完全响应（无偏离）为良得3分，完全响应且有优化（正偏离）得5分，不完全响应（负偏离）得0分。 |
|  | 市场成熟度 | 3 | 根据投标人提供的自2018年起所投设备市场占有情况，对所有投标人进行比较和评价，投标人每提供一项得1分，最多累计得3分；无提供不得分（提供中标通知书或合同复印件（允许非投标公司），无提供证明文件不得分）。 |
| 商务 | 保修期限（含质保期） | 6 | 由评委对各投标人的货物的保修期限说明进行评议及打分。保修期限承诺：至少叁年，承诺仅叁年得0分，在此基础上每增加壹年加1.5分，最多得6分；在此基础上每增加壹年加1.5分，最多得6分。 |
|  | 售后服务承诺书/方案 | 5 | 提供售后服务承诺书/服务方案且承诺书/方案清晰,对应维保年限、维修响应时间及便利性、配件供应、培训计划等明确承诺得4-5分；提供售后服务承诺书/方案且对应承诺但不够清晰得2-3分；仅提供售后服务承诺书/方案方案不清晰且未对应承诺只得1分；未提供服务承诺书/服务方案得0分； |
|  | 一般商务条款 | 11 | 一般商务条款出现一个负偏离或不满足扣1分； |
| 价格 | 报价情况 | 30 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分；其他投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值； 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 品牌 | 品牌支持 | 2 | 支持国货，国产品牌得2分，中外合资品牌得1分，进口品牌不得分。 |
| 标书 | 标书的响应及编制 | 2 | 响应程度高或文件编制好得2分，响应程度低或文件编制良得1分，差得0分。 |

7、确定中标供应商

评审小组出具书面的评标报告，按照投标人的综合得分由高到低的顺序对投标供应商进行排名，并确定中标供应商。

对中标候选人的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，评审小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求投标人提供相关证明材料等。

七、废标条件与处理

在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

八、公 示

1、评标完成确定中标人后，招标办公室发布中标公告。

2、中标公告时间截止未收到投诉或者异议,招标办公室发放中标通知书。

九、质 疑

1、供应商提出的询问或者质疑，由我院招标办公室受理，并进行答疑等相关工作。

- 对招标文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4、招标办受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

6、未按规定报名的或未在规定截止时间完成投标的，不得质疑，招标办公室不受理其任何质疑。

十、 合同的订立和履行

1、合同的订立

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃中标/成交资格。

2、合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需变更的，应以书面形式报招标管理小组审批。

第四部分  合同书范本格式

买 卖 合 同

合同编号:

甲方（买方）：惠东县人民医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中标通知书（文件编号：YG-SB20000000)》，甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。甲乙双方同意按以下条款和条件，由甲方购买乙方出售的以下产品。

- 第一条  产品名称、规格型号、数量、价款

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商及产地 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置见附件一 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价款为到达惠东县人民医院价格，包含包装费、仓储费、运输费、保险费、卸货费、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等。

第二条  权利保证

乙方应保证出卖给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第三条  产品质量

（一）乙方所出卖的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（二）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求，无缺陷。

第四条  交付和验收

（一）交货时间和地点：合同签订后 7天内，乙方负责将产品运送至甲方指定的院区，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

（二）验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用 壹 个月后，由乙方提出验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后 拾 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如甲方不组织验收，又未向乙方提出数量、质量异议的，视为乙方交付的产品符合本合同约定。

（三）验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若乙方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关单证、完税凭证、商检检验证明等资料原件给甲方审计和采购部门核查。

2、质量符合国家、行业等有关标准，符合招标文件、投标文件及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准的要求。

第五条  技术培训

乙方免费负责为甲方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至甲方使用人员能独立正常操作使用为止。

第六条  后续服务

产品质量保证期  贰 年，保修期（含质保期）  叁 年，产品质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由卖方承担。产品质量保证外的保修期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，免费更换零配件，所有费用由卖方承担。

乙方维修人员在接到维修通知后  2小时内响应，  24小时内到现场维修。产品保修期限届满后，乙方继续对产品提供维护的，具体事项另行商定。

第七条  付款期限和方式

产品经验收合格后，出具验收报告。待财政资金到达后，凭发票一次性支付，支付方式采用银行转账。

第八条  违约责任

（一）乙方的违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

2、乙方所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

（二）甲方的违约责任：甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的百分之二十的违约金。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果符合合同规定的鉴定费用由甲方承担，鉴定结果不符合合同规定的鉴定费用由乙方承担。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条  其它事项

由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，由乙方承担赔偿责任。

甲方合同签订由采购管理办公室负责，其他事宜由项目承办部门负责，包括组织验收、安装、支付等。

第十二条  组成本合同的文件及优先解释顺序

1、本合同文本，2、中标通知书，3、招标文件4、投标文件。本合同仅适用于中华人民共和国法律、法规、规章条例。

第十三条  合同生效

本合同自甲乙双方签章之日起生效。本合同（盖有惠东县人民医院骑缝章）壹式捌份，甲方执柒份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 分管院领导： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：惠东县人民医院 |  |
| 地址：惠东县平山镇环城南路 | 地址： |
| 电话：0752-8999530 邮编：516300 | 电话： 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第五部分  投标文件格式

投标文件由上下册两部分组成：投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册（符合性文件及评审要项）

- 供应商应提供有效的公司资质、厂家资质（含生产许可证）、业务

代表授权书、注册证（如无，应出具相关行政主管部门的说明）等。

二、投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

三、投标文件每页必须认真填写并加盖公章，包括附件，未逐页盖章者可视为无效投标文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效投标文件。

四、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物对应技术参数应等同于或优于招标文件中的参考技术参数,投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴招标技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

五、 投标人必须按照以下顺序进行投标文件的编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记，文件袋必须贴封条密封盖章，注明投标包号和投标产品名称，投标文件上册（资格性文件）一式四份单独密封，投标文件下册（符合性文件、评审资料）一式四份单独密封，报价单一份另外单独封装。

六、投标文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，由此导致的后果由投标人自行负责；投标人因投标文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

投标文件格式如下：

投 标 文 件（上 册）

资格性文件

（惠东县人民医院院内公开招标）

文件编号：

投标包号 ：

投标设备名称：

投标供应商：                              公章

日      期：

## 目录页

- 1 资格性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、逐页盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（详见招标文件第二部分第一点供应商资格）。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺函、近三年无违法违纪声明函） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 2 资格性文件

## 2.1 投标/响应函

惠东县人民医院：

依据贵方采购项目名称                     的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：惠东县人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：惠东县人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的投标有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

- 2.3必需重要事项说明及承诺(单页)

1、参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

近三年投标活动中无重大违法违规声明函

致：惠东县人民医院

本人以       公司名称  法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2、诚信投标承诺书。

诚信投标承诺书(单页)

致：惠东县人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院招投标采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开招标采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 2.4关于资格的声明函

致：惠东县人民医院：

关于贵方采购项目名称:____________文件编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 公司营业执照

      - 公司医疗器械经营许可证

      - 设备生厂厂家营业执照

      - 设备生厂厂家医疗器械生产许可证

      - 设备医疗器械注册证（如无，提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。）

      - 如所投货物为进口非医疗器械产品，请提供进口产品国内总代理商营业执照、厂家授权委托书、货物通关材料等能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规的证明资料。

      - 依法纳税的证明资料、被授权人有效的社保证明资料

      - ……

（相关资质及证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

投 标 文 件（下 册）

符合性文件、评审资料

（惠东县人民医院 院内公开招标）

文件编号：

投标包号 ：

投标设备名称：

投标供应商：                              公章

日      期：

目录页

# 1符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价不高于预算价,报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 2 评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 信誉 | 根据投标人提供的税务部门评定的“纳税信用等级”等级证明材料，A级得3分，B级得2.5分，M级得2分，C级得1分, D级或以下不得分，不提供证明材料不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，无提供不得分。 | 参照政府招标采购评分标准 |
| 技术 | 标“▲”的主要(重要)技术参数/一般技术（参数）响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 配置响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 市场成熟度 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 商务 | 保修期限的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 售后服务承诺书/方案 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 一般商务条款的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分；其他投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值； 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 见投标/响应文件第（ ）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 3 投标人/响应供应商综合概况

- 3.1投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 3.2 供货渠道与合作机构情况（非厂家直营的必须填写本页）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 4 技术部分

## 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能彩页或说明书（中文）、图片、简介等相关证明文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.2 技术参数响应表（单页、分包填写）

- 4.2.1 实质性技术/方案条款响应表（见院内招标文件第二部分第四点标“★”项）

| 实质性技术/方案（“★”项）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |

注：1、投标人必须对应招标文件中的技术参数的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。招标技术参数/要求必须按照招标文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2、投标人响应采购需求必须具体，明确。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合招标要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3、如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制招标文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.2.2技术（参数）条款响应表（ 标“▲”重要参数请对应标记“▲”）

| 技术（参数）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应技术条款要求。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。招标技术参数/要求必须按照招标文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合招标要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3. 如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制招标文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

4.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.3配置响应表（单页）

| 配置响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 主要规格 |  | 数量 | 交货期 | 价格 | 响应情况 | 说明 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选购件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“配置要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.4原厂产品彩页（含参数）或厂家提供的技术参数说明函或可以说明技术参数的厂家的产品说明书

（必须提供至少一份原件）

4.5 市场成熟度（单独页）

提供目录列表和对应的中标通知书或合同复印件（只要是投标产品的，不限中标人）。

# 5 商务部分

- 5.1 实质性响应商务条款（见院内招标文件第二部分第五点标“★”项）

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| 1 | 权利保证 | 保证产品或产品任何部分非他人所有，保证未有任何侵权。 |  |  |  |
| 2 | 产品质量 | 符合官方标准，原厂合格全新完整正品（包括零部件） |  |  |  |
| 3 | 单证齐全 | 产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；或进口的原生地证明、进口报关资料、商检证明。 |  |  |  |
| 4 | 保证全新产品 | 货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 |  |  |  |
| 5 | 保修期（含质量保证期） | 产品质量保证期至少贰年，保修期（含质保期）至少 叁年；产品质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由卖方承担。产品质量保证外的保修期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，免费更换零配件，所有费用由卖方承担。 |  |  |  |
| 6 | 报价要求 | 报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，设备报价不得高于其预算价。 |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该投标无效。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。佐证材料附在本页后面。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 5.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 产品保修期≧3年。 |  |  | （写明质量保证年限、保修年限） |
| 11 | 故障报修的响应时间≤2小时，维修工程师应在≤24小时到现场维修并排除故障。 |  |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |  |
| 13 | 完全理解并接受履约考评要求 |  |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 5.3售后服务方案（或承诺书）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期（含质保期）；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 5.4 厂家售后服务承诺书（可选）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期（含质保期）；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

# 6 价格部分

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用,注意报价单位。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件

供应商履约诚信量化评价表

项目承办部门评价表（单次采购货物类）

| 序号 | 供应商 | 设备/服务/工程名称 | 开标时间 | 质量水平评价 （40分） |  |  | 响应能力评价 （20分） |  |  | 服务能力评价 （25分） |  |  | 履约合作评价 （15分） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与投标文件要求的一致性 15分 | 优良品率 10分 | 质量保证体系 15分 | 交货的及时性 10分 | 使用培训的及时性5分 | 零配件供应能力5分 | 配套售后服务质量 10分 | 故障或应急到修的能力 10分 | 服务态度 5分 | 合同完全履约情况 10分 | 价格优惠程度 5分 |  |

（招标办公室评价部分）

| 序号 | 供应商 | 设备/服务/工程名称 | 开标 时间 | 及时性 （40分） |  |  |  | 投诉（30分） | 履约合作评价 （30分） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同签订的及时性 10分 | 安装/实施/到位的及时性 10分 | 培训的及时性与全面性 10分 | 故障解决的及时性 10分 | 收到科室的电话/书面投诉 （30分，每收到一次投诉扣10分） | 非正当理由中止合同 15分 | 服务态度 5分 | 价格优惠程度5分 | 消化涨价的能力5分 |  |

综合评价得分=项目承办部门评价得分×70%+招标办公室评价得分×30%