惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备紧急采购项目招标文件

文件编号：:HDRYYGB2022009

采购设备名称: 惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备紧急采购项目

招标办公室编制

2022 年12月24日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

惠东县人民医院就惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备紧急采购项目公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

- 文件编号：HDRYYGB2022009

二、采购设备名称: 惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备紧急采购项目

- 三、采购预算：人民币1004.66万元。

(包01: 709.86万元，包02: 200.00万元，包03: 94.8万元）

- 四、最高限价：

- 五、采购数量：1（批）

六、采购项目内容及要求：（采购项目技术规格、参数及要求）

（一）、 项目内容：惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备紧急采购项目

（二）、 项目技术规格、参数及要求：

1、采购项目清单

| 惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 |  |  |  |  |
| 包01：心肺支持类医疗设备采购项目 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 预算总额（万元） |
| 1 | 小儿呼吸机（有创） | 25 | 2 | 50 |
| 2 | 无创呼吸机 | 9.5 | 20 | 190 |
| 3 | 呼吸湿化治疗仪 | 5 | 30 | 150 |
| 4 | ECMO | 220 | 1 | 220 |
| 5 | 主动脉内球囊反搏泵 | 99.86 | 1 | 99.86 |
| 合计 |  |  | 54 | 709.86 |
| 包02：综合治疗类医疗设备采购项目 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 预算总额（万元） |
| 1 | 全自动连续血滤系统 | 28.5 | 4 | 114 |
| 2 | 注射泵 | 0.8 | 58 | 46.4 |
| 3 | 降温毯 | 3.6 | 11 | 39.6 |
| 合计 |  |  | 73 | 200 |
| 包03：消毒类医疗设备 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 预算总额（万元） |
| 1 | 全自动清洗消毒器 | 10 | 5 | 50 |
| 2 | 过氧化氢消毒机 | 11.2 | 4 | 44.8 |
| 合计 |  |  | 9 | 94.8 |
| 总计 |  |  |  | 1004.66（万元） |

2、供应商应对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

六、供应商资格：

1．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人机构，依法取得营业执照，独立于采购人和采购代理机构。

3. 供应商必须具有满足本项目的经营范围和能力；

4．参加本项目招标活动前三年内无重大违法记录；

5. 本项目不接受联合体；

6．法律、法规规定的其他条件。

参加本项目报名的企业必须现场提供以下资料：

（1）法定代表人证明书（原件）和法定代表人身份证（复印件加盖公章）；

（2）若是被授权人参加报名则须同时提供法定代表人签名的委托书（原件加盖公章）、被授权人身份证（复印件加盖公章，原件核查），必须提供授权委托人最近有效社保证明（须有税务局或社保基金管理局等相关部门盖章），以证明被授权人为公司在职员工。

（3）提供有效营业执照副本（复印件加盖公章，原件核查）；

（4）以上材料复印件全部需盖章，报名及资格审核时间为招标公告有效时间。

（5）报名预审不合格或者未进行报名及资格预审的，采购招标小组不受理其投标。

备注：以上证明文件均用A4纸复印并加封面装订成册一式两份，要求提供复印件的均须带原件（法定代表人身份证原件除外）供核查。（封面应注明：“惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备紧急采购项目”以及项目编号、投标人名称和提交时间，并逐页加盖公章）。

七、符合资格条件并有意报名的供应商应当在2022年12月24日至2022年12月25日上午8:00～11:30，下午14:30～17:30（北京时间）到惠东县人民医院招标办公室（详细地址：惠东县平山街道环城南路高桥水惠东县人民医院）现场领取招标文件或从惠东县人民医院官网自行下载招标文件。

同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

八、提交投标响应文件截止时间：2022年12月25日下午16时00分（北京时间）

九、投标文件送达地点：惠东县平山街道环城南路惠东县人民医院门诊楼负一楼招标办公室。

十、开标（唱标）时间：2022年12月25日下午16时00分（北京时间）

十一、评标时间：2022年12月25日下午 16时30分（北京时间）

十二、开标评标地点：惠东县平山街道环城南路惠东县人民医院门诊楼负一楼招标办公室。

采购人：惠东县人民医院

联系人：黄先生/朱先生                       电话：0752-8999717

联系地址：惠东县平山街道环城南路            邮编：516300

惠东县人民医院

2022年12月24日

第二部分　采购项目内容

- 供应商资格

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、有依法缴纳税收的证明和被授权人最近缴交社保的有效证明；

3、投标人必须具备采购项目的经营许可，属于医疗器械的，响应供应商应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）；

4、响应供应商所投货物属于医疗器械的，应依法取得《中华人民共和国医疗器械注册证》主页面及其附件《医疗器械产品注册登记表》或免注册的备案凭证/规定条文（必须提供在国家药品监督管理局网站（http://app1.nmpa.gov.cn）查询生产厂家产品注册证的界面截图和生产厂家在信用中国/国家企业信用信息公示网/各省市商事主体信息公示平台的企业经营信息查询界面截图。注册证过期的，须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册延期通知书）；

所提供配置必须至少包括注册证结构与组成列明部分，且应符合注册证注册的产品技术要求，否则投标无效。

5、不属于医疗器械的项目，响应供应商应提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。

6、以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各招标项目包进行分包或转包。

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

- 投标人必须满足以上资格要求并提供对应材料以供审查，如出现对任意一条

不满足的，资格性审查将不通过。

- 招标项目一览表

见投标邀请函

三、投标基本要求

1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果投标人所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查时将不予通过，拒绝其投标。

2、本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的投标人将影响综合得分。

3、招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”中“▲”号特殊技术指标，投标人所投产品应当提供厂商说明材料，厂商说明材料包括但不限于下列文件：

（1）投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

（2）能证实产品技术、配置参数的证明材料（包括：①能体现投标技术参数的厂商的中文说明书或彩页或厂家主要技术参数说明函等；或②厂商针对本项目的产品详细配置响应表；或③厂商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址。以上文件均需加盖厂商或投标人公章）。

4、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物的对应技术参数应等同于或优于招标文件中的参考技术参数,投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴招标技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

- 投标人须提供独立的 “投标报价单”一份、投标文件上册 (资格性文件)四份及投标文件下册（符合性文件、评审资料）四份，并各自独立密封提交，否则其投标将被拒绝。

四.采购项目技术参数指标（规格、技术参数/方案、配置）要求：

（一）、采购项目清单

| 惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 |  |  |  |  |
| 包01：心肺支持类医疗设备采购项目 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 预算总额（万元） |
| 1 | 小儿呼吸机（有创） | 25 | 2 | 50 |
| 2 | 无创呼吸机 | 9.5 | 20 | 190 |
| 3 | 呼吸湿化治疗仪 | 5 | 30 | 150 |
| 4 | ECMO | 220 | 1 | 220 |
| 5 | 主动脉内球囊反搏泵 | 99.86 | 1 | 99.86 |
| 合计 |  |  | 54 | 709.86 |
| 包02：综合治疗类医疗设备采购项目 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 预算总额（万元） |
| 1 | 全自动连续血滤系统 | 28.5 | 4 | 114 |
| 2 | 注射泵 | 0.8 | 58 | 46.4 |
| 3 | 降温毯 | 3.6 | 11 | 39.6 |
| 合计 |  |  | 73 | 200 |
| 包03：消毒类医疗设备 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 预算总额（万元） |
| 1 | 全自动清洗消毒器 | 10 | 5 | 50 |
| 2 | 过氧化氢消毒机 | 11.2 | 4 | 44.8 |
| 合计 |  |  | 9 | 94.8 |
| 总计 |  |  |  | 1004.66（万元） |

（二）、采购项目技术规格、参数及要求：

包01:  1.呼吸湿化治疗仪招标参数

小儿呼吸机（有创）招标参数

一、基本特征

1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

1.2 ▲采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕角度0-30度可调。

1.3 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

1.4 ▲≥140分钟内置后备可充电电池。

1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.6 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

1.7 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），以防止交叉感染。

1.8 可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图

二、呼吸模式及功能

2.1 标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV，≥5种通气模式

2.2 ▲可选高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等≥7种通气模式。

2.3 其他功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能，可选呼末二氧化碳衍生功能、P-V工具、肺复张工具等功能。

2.4 可选配自动智能插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.5 ▲具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

2.6 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。

2.7可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。

2.8 可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

2.9 ▲具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

三、设置参数

3.1 ▲潮气量：20ml-2200ml

3.2 呼吸频率：1-100次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4 吸/呼比：4:1-1:10

3.5 最大峰值流速：≥210L/min

3.6 吸气压力：5-80 cmH2O

3.7 压力支持：0-80cmH2O

3.8 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O

3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

3.10 ▲氧疗流量：2~60L/min

四、监测参数

4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。

4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

4.6 具有吸入氧浓度的监测。

4.7 ▲可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。

4.8具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。

4.9 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选容积-CO2环监测。

4.10 可选脱机辅助工具：口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测。

五、其他功能

5.1 呼吸机提供锁屏功能。

5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

5.3 可存储≥8000事件日志，包括报警日志和操作日志。

5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。

5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

5.6 具有护士呼叫接口。

小儿呼吸机（有创）配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机主机 | 1 | 台 |
| 2 | 氧气软管 | 1 | 根 |
| 3 | 氧气气源插头 | 1 | 个 |
| 4 | 呼吸管路 | 1 | 套 |
| 5 | 湿化器 | 1 | 套 |
| 6 | 模拟肺 | 1 | 个 |

包01:  2.无创呼吸机招标参数

一、基本功能

1.1  用于成人、儿童、婴幼儿（≥10kg）的急救转运呼吸机（提供产品注册证明文件）

1.2  气动电控呼吸机，气源压力范围2.7～6bar

1.3  ▲整机重量≤3.1kg

1.4  具有≥5.6英寸TFT彩色屏幕，分辨率≥640*480，具有白天/黑夜界面可选

1.5  ▲具备三防功能（IP34 级防水防尘，75cm坠落防护），运行温度：-18 至50℃ ，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作

1.6  标配可充电锂电池，连续使用时间≥5 小时，选配高容量电池可≥10小时

1.7  ▲符合国际、国内急救转运呼吸机专用标准：EN1789、EN 794-3，lSO l0651-5，YY 0600.3，ISO80601-2-84

二、通气功能

2.1   ▲通气模式：标配P-A/C，V-A/C，P-SIMV，V-SIMV，CPAP/PSV，手动呼吸。可选高级通气模式DuoVent，PRVC，PRVC-SIMV

2.2 ▲具有CPR模式，可设置多个参数，且可选择按压通气比例，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，提高抢救成功率

2.3  具有一键快速通气功能

2.4  同时支持有创通气及无创面罩通气

2.5  具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连接管路，启动通气

2.6  具有自动海拔补偿功能

三、监测参数

3.1  可实时监测显示潮气量，I/E，气道峰压，平均气道压，PEEP，呼吸频率等参数

3.2  ▲可同屏显示两道监测波形，包括P-T，F-T，V-T，可选CO2-T，SPO2-T

3.3  ▲具有环图界面，可同屏显示两道环图，包括P-V，P-F，F-V

3.5具有多种界面选择：波形、环图、大字体、监测界面

3.6报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示

四、设置参数

4.1  氧浓度：40%-100%，电子空氧混合器，1%精确调节

4.2  潮气量 ：50-2000mL

4.3  呼吸频率： 0-60次/min

4.4  吸呼比为：4：1-1：10

4.5  PEEP：0-30cmH2O

4.6  吸气触发灵敏度：流速触发：1-20L/min，压力触发﹣20～0cmH2O

4.7  呼气触发灵敏度：5-60%，5%连续可调

无创呼吸机

配置清单

标准配件：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 标准型急救包 | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 氧气瓶（钢） | - 个 | - 1 |
| - 4 | - 过氧桥 | - 个 | - 1 |
| - 5 | - 氧气减压阀 | - 个 | - 1 |
| - 6 | - 可调式过压安全阀 | - 个 | - 1 |
| - 7 | - 重复性呼吸管路（凯德） | - 根 | - 1 |
| - 8 | - 硅胶头带（成人) | - 个 | - 1 |
| - 9 | - 呼吸阀 | - 个 | - 1 |
| - 10 | - 双排管 | - 根 | - 1 |
| - 11 | - 成人一次性吸氧面罩（M号） | - 个 | - 1 |
| - 12 | - 呼吸系统过滤器 | - 个 | - 1 |
| - 13 | - 气源连接管道 | - 根 | - 1 |
| - 14 | - 呼吸皮囊（成人） | - 个 | - 1 |
| - 15 | - 压差式流量传感器 | - 个 | - 1 |
| - 16 | - 压力采样管 | - 根 | - 1 |
| - 17 | - 锂电池 | - 个 | - 1 |
| - 18 | - 电源适配器 | - 个 | - 1 |
| - 19 | - 合格证 | - 张 | - 1 |
| - 20 | - 用户使用说明书 | - 本 | - 1 |
| - 21 | - 简明操作手册 | - 本 | - 1 |
| - 22 | - 快速操作手册 | - 张 | - 1 |
| - 23 | - 装箱单 | - 份 | - 1 |
| - 24 | - 保修卡 | - 张 | - 1 |
| - 25 | - 用户验收单 | - 份 | - 1 |

包01:  3.呼吸湿化治疗仪招标参数

- 适用人群：成人、小儿。

- ▲不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。

- 流量设置范围不小于：2～80L/Min。

- 内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%范围内。

- 采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。

- ▲支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。

- 血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。

- 具有待机界面、通气界面、配置界面≥3种不同的显示界面。

- 具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。

- 具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。

- 可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min；

- ▲可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。

- ▲可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，≥2000条日志记录信息。

- 可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。

- ▲产品使用寿命不少于10年。

呼吸湿化治疗仪配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 带加热呼吸管路 | 1 | 组 |
| 3 | 鼻塞 | 1 | 台 |
| 4 | 气源管 | 1 | 根 |
| 5 | 国标氧气插头 | 1 | 个 |
| 6 | 蜗杆传动软管夹 | 1 | 个 |
| 7 | 国标电源线 | 1 | 根 |
| 8 | 过滤棉 | 1 | 包 |

包01:  4.ECMO技术参数

- 技术参数：

- 1.主机系统(含应急自动驱动装置)

- 2.模式：高级模式和肺辅助模式

- 3.泵驱动器工作原理：磁力驱动

- 4. 显示屏≥10.4寸（≥1024x768）高分辨率TFT触摸屏

- 5.中文操作系统，可实现数据及趋势图显示

- 7.泵驱动器转速：≥0-10000rpm

- ▲8.流量范围为：≥0—8L/min

- ▲9.广泛的流量范围，可将血流量微调低至≤ 0.1L/min

- 10.监测功能

- 10.1、≥1个流量传感器监测  （范围：≥-2 L/min至 +8 L/min）

- 10.2、≥4个外部压力监测 （范围：≥-400 mmHg 至 +400 mmHg）

- 10.3、≥1个气泡检测器监测

- 10.4、泵功率监测

- 11.报警功能

- 11.1、通路中的压力报警

- 11.2、温度报警

- 11.3、气泡监测报警，非接触式设计。

- 12.零流量模式，防止治疗中停泵返流，治疗更安全。

- 13.P1压力限制功能：当压力达到设定安全值，泵速自动降低，避免溶血发生。

- ▲14.流量控制功能：如果流量偏离设定值，系统将自动调整泵速，确保设定流量达成。

- 15.泵头预冲量：≤17ml

- 16.泵头表面积：≥190cm2

- 17.泵头最大进出口压差：≤600mmHg

- 18.泵头与主机可分离,可直接连电池使用，备用泵可以辅助预冲，紧急转运。

- 19.配备≥2个电动驱动泵，主驱动泵出现电子或者机械故障时，可以采用另一个电动驱动泵操作，确保患者的安全。

- 20.电池：运行时间≥120 -260分钟，两组电池，可快速拆卸。

- 21.采用非接触式设计集成式压力传感器可测定通路中的压力，减少与血液的接触，减少凝血的发生，也可降低此类接触造成血液成份的破坏。

- ▲22.多种转运方式，配备紧凑支架、备用驱动支架，适合多种情形下转运。

- 23.设备类型：CF级别

- 24.数据传输：USB接口

- 25.IP保护类型：IP21

| 产品配置清单（单台/套） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 体外心肺支持辅助设备主机 | 1 | 台 |
| 2 | 紧凑型支架 | 1 | 套 |
| 3 | 输液架 | 1 | 套 |
| 4 | 备用驱动器支架 | 1 | 套 |
| 5 | 一次性使用膜式氧合器套包 | 1 | 套 |
| 6 | 驾车 | 1 | 台 |

包01:  5.主动脉内球囊反搏泵技术参数

1、整机要求

1.1、具有全中文操作系统。

1.2、交流电源供电：支持电源范围90-264VAC，47-63Hz。整机质量不超过50Kg，方便院内转运。

1.3、充满后可工作≥90分钟（以“40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏”计）；充至80%电量所需时间不超过4小时且有指示。

▲1.4、≥13寸的可触摸显示屏，显示与操作集合在一块显示屏，显示屏高度可升降，可以360度旋转并可拆卸单独放置。

1.5、波形显示：ECG，AP ，球囊压力波形；点击波形区域即可显示导联、AP设定菜单。

1.6、生理数据显示：心率、平均压、反搏压，以不同颜色区分显示被辅助收缩压／舒张压和无辅助收缩压／舒张压，心率更新频率2秒/次。

1.7、显示电池状态、球囊实时充气容积（cc）、氦气瓶压力数值（Bar或PSI），以便能及时充电、更换氦气瓶，保证患者安全。

▲1.8、机器报警时可以显示报警内容并发出警报声；并具有360°可视的警报灯，以便及时发现报警，按下警报灯可以快捷消除警报声。

2、控制方式

2.1、机器控制方式有触摸屏控制，快捷按键控制以及警报角控制。

2.2、支持触摸屏操作，临床常用功能也支持实体按键操作，比如辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置等。

3、工作模式

3.1、具备自动工作模式和手动模式。

3.2、自动模式包含：自动选择ECG/AP信号源；自动选择并更改触发模式（≥6种）；自动选择充放气时机方法并自动完成调整。

3.3、自动模式下，自动评估R波放气安全性，自动选择是否采用R波放气方式。

▲3.4、具有最佳信号分析算法：连续分析所有导联信号及触发模式，并自动选择最佳触发信号。

3.5、手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联。

4、触发模式

▲4.1、至少支持７种模式触发，包括Pattern、Peak、AFIB、起搏器V/A-V、起搏器A、AP、机内设置；机器根据信号自动选择切换合适的触发模式（机内设置除外）。

4.2、起搏器检测：脉冲宽度介于 0.1 至 0.5ms，脉冲幅度介于±5 mV-700 mV；脉冲宽度大于或等于 0.5ms，脉冲幅度介于±2 mV-700 mV。

4.3、所有模式（AP 和 AFIB 除外）触发范围：R-R 间期的 20%-80% 内充气；R-R 间期的 30%-120% 内放气。

4.4、AFIB 模式触发范围：上一次 R 波放气后充，充气 80-432 毫秒；R 波放气。

4.5、AP 模式触发范围：R-R 间期的 0%-35% 内充气；R-R 间期的 35%-75% 内放气。

4.6、充排气时机范围可手动调整，单次调整幅度不大于1% 幅度或 4 毫秒 (AFIB模式下)。

4.7、根据可用信号以及 ECG/AP 波形和球囊压力波形分析，确定最佳充放气时机方法和时机设置；具有≥2种充气时机方法，≥3种放气时机方法。

5、动力系统

▲5.1、驱动方式：采用步进马达系统；日常保养无需定期更换零配件，机器后期维保成本低。

5.2、具有压力测量游标，可测量AP波形、球囊波形任意位置压力数值。

5.3、反搏频率可达≥200次/分钟，能满足快速心律失常患者反搏辅助需要。

5.4、具备≥4种辅助频率： 包括1:1/1:2/1:4/1:8。

▲5.5、支持定量调节球囊充气量，调节范围0-50cc，精度可达0.5毫升，保证反搏效率与患者安全。

5.6、具有电磁阀除水系统，可在不中断反搏的情况下持续从气动系统中去除水分。

5.7、需具有球囊压力波形评估功能，以判断IAB球囊尺寸是否合适。

5.8、使用USP 级氦气驱动，可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶。

▲5.9、球囊导管连接器采用电子编码，机器自动识别球囊容积，启动反搏可自动输送预设容量确保不会因人为操作不当而造成过度充气，危害病人安全。

6、辅助功能

6.1、支持一键汇总显示患者血流动力学参数，方便评估反搏治疗效果，并可打印报告。

▲6.2、机器开机后显示启动检查列表，准备步骤就绪有提示。

6.3、可以显示并打印最近≥100次报警状态报告，以便故障排除、记录以及信息存档需要。

6.4、具有ECG信号除颤器保护功能，保护ECG输入达400焦耳。

产品配置单

序号	名称	数量

1	主机	1

2	触摸屏	1

3	显示屏连接线	1

4	ECG导联连线 	1

5	动脉压力缆线	1

6	P—P线	1

7	氦气罐	        1

8	氦气转接头 1

9	打印纸	1

10	内置热敏打印机	1

11	内置蓄电池	1

12	英文操作手册	1

13	中文操作手册	1

14	静脉输液架	1

15	电源线	1

16	附件背包	1

包02:  1.CRRT技术参数

一、基本规格要求

▲≥10.4英寸彩色可旋转的 LCD 屏幕，有旋转按钮，配合内置智能软件方便使用，中文引导式互动操作界面，图文显示操作指引，具有 CRRT 数据传输功能，方便临床接入医院系统，实行数字化管理。

二、主要技术和性能规格要求

1. 泵 数量≥5个

整机具有≥4个高精度驱动泵和≥1个肝素泵，有醒目的颜色标识，可直视泵的工作情况，可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例。

▲2.肾剂量计算器：

内置肾剂量计算器，帮助操作者制定治疗处方，可实时更新显示平均治疗达成剂量，帮助了解治疗有效性，提高 CRRT 治疗质量。

▲3. TFL（总液体丢失/容量失衡）：

具有TFL管理系统可保障一次治疗液体总误差在±50g，并可进行容量失衡的自动纠正。

4.压力传感器：

具有≥4个独立的金属压力传感器（滤器前压力传感器，废液压力传感器，血液入口压力传感器，血液回路压力传感器），全血管路压力传感器均为非侵入式压力传感器，非大气压力传感器，非接触式设计，减少与血液接触，符合院感要求。

5.平衡称：

提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂≥4袋5L置换液袋，可联袋治疗，电子秤线性精度部低于0.1%，平衡称均置于机器下端,≥2 个独立的电子秤分别监控废液秤和液体称。具有零点校准功能，自动评估偏差值。

称重范围： ≥0~20kg ，平衡精度：≥20g

▲6.加热系统：

内置一体式的双通道盘管式面板高效加热器，可同时对置换液和透析液加热，加热范围：35℃-39℃，递进 ≥0.5℃，或者不加热 0℃，精准度±1℃,置换液/透析液>40℃将触发报警自动提示换袋时间。

- 空气探测器：

具备超声波检测加上静脉夹处的光学检测，血流速 ≥200ml/min 情况时，可以监测到最小体积1ul 的微小气泡

- 漏血探测器：

光学检测，在HCT32 %条件下，检测范围≤0.2%，TPE模式灵敏度≤0.4%。

- 除气室：

应具备自动控制液体界面功能，减少血液与空气接触

10.屏幕显示病人当前诊断数据，历史数据;提供最后大于等于三个治疗的数据，连续记录病人治疗历史高达≥100 小时。

三、治疗方式

1、缓慢连续超滤（SCUF）

2、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

3、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

4、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）

5、血浆置换（TPE）

6、血液灌流（HP）

7、具有小儿治疗模式

▲8、一体式管路，且与滤器分离，管路预冲时，膜内膜外分别预冲，自动控制血流速，为保证其排气充分，应具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式一套管路均可完成。

9、具有小儿专属耗材，至少支持3kg以上儿童CRRT治疗。

四、治疗设定参数

1.血泵流速 10 - 450ml/min

2.置换液流速 0-10000ml/h

3.透析液流速 0-10000ml/h

4.净超滤流速范围在 -100-2000ml/h

5.废液泵流速范围在 0-12000ml/h

6.抗凝剂设置：肝素泵注射器输入范围：0或 0.5-15ml/h，步进 0.1ml/h，流速精度不小于于1ml。肝素手动追加量：0.5-2.5ml/次通过病人参数设定，步进≤0.5ml

五、压力监测参数

1.动脉压: -250mmHg 到+350mmHg

2.回输压 : -80mmHg 到+300mmHg

3.滤器前压 : -200mmHg 到+500mmHg

4.滤出液压 : -450mmHg 到+500mmHg

5.ADU压：-300mmHg 到+30mmHg

6.压力下降：-50mmHg 到+250mmHg

7.TMP：-50mmHg 到+450mmHg

六、安全报警监测系统要求

具备压力报警，换袋提示，温度异常报警，肝素结束提示，电源异常报警

七、拓展功能

▲1、配备一体化拓展模块槽，可升级采用高精度步进电机结构的枸橼酸泵、钙泵，枸橼秤及钙秤，实现高精度一体化枸橼酸抗凝。

八、连续性血液净化设备配置清单：

| 配 置 | 配件名称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续性血液净化设备 | 主机 | 1 | 台 |
|  | 称重平衡系统 | 1 | 套 |
|  | 加热器 | 1 | 个 |
|  | 滤器支架 | 1 | 个 |
|  | 全自动排气系统 | 1 | 个 |
|  | 中文软件系统 | 1 | 套 |
|  | 一体化模块槽 | 1 | 个 |

包02:  2.注射泵参数

- ▲屏幕≥6.2寸触摸屏，全中文显示。（提供相关证明材料）

- 双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。

- 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。

- 有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。

- 设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。

- IP23防水防尘。

- ▲可存储≥2100种药物。（提供检测报告证明材料）

- 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

- ▲多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式、级联模式等。（提供检测报告证明材料）

- ▲速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。（提供检测报告证明材料）

- 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。

- 注射总量显示范围：0-9999.99ml。

- ▲注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。（提供检测报告证明材料）

- KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h

- 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。

- ▲具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。（提供检测报告证明材料）

- 阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。△

- 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警

- 、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等

- 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消；

- 事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。

- ▲电池工作时间：不小于5h。（提供检测报告证明材料）

- 声音音量0-10级可调。

- 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

- ▲产品使用寿命：≥10年。（提供仪器铭牌图片）

注射泵配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 国标电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 夹持架组件 | 1 | 套 |
| 4 | 不锈钢内六角圆柱头螺钉 | 2 | 包 |
| 5 | 内六角扳手 | 1 | 套 |

包02:  3.降温毯参数

| 1、配置要求 | 主机、冰毯≥2条。 |
| --- | --- |
| 2、安全 | 2.1通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证 |
|  | 2.2通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。 |
| 3、主机性能特点 | 3.1机箱材质：ABS |
|  | 3.2制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。 |
|  | 3.3全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。 |
|  | 3.4控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。 |
|  | 3.5双路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 |
|  | 3.6语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。 |
|  | 3.7 LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。 |
| 4、毯帽特点 | 4.1软冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。 |
| 5、技术指标 |  |
|  | 5.2毯温度范围：1-25℃ |
|  | 5.3体温控温范围：26-40℃ |
|  | 5.4水温范围（单降温）：-5-25℃ |
|  | 5.5空载降温速度：≥3℃/分 |
|  | 5.6工作方式：连续 |
|  | 5.7噪音：≤45db |
|  | 5.8整机功耗：≤660VA |
|  | 5.9环境温度：0-40℃ |

产品配置清单

| 序 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1台 |
| 2 | 冰毯 | ≥2条 |
| 3 | 体温传感器 | 2条 |
| 4 | 毯温传感器 | 2条 |
| 5 | 电 源 线 | 1条 |
| 6 | 地 线 | 1套 |
| 7 | 保 险 丝 | 2个 |
| 8 | 产品合格证 | 1张 |
| 9 | 使用说明书 | 1份 |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

包03:  1.全自动清洗消毒器招标参数

- ▲容积：≥180L

- 材质：	镜面覆膜面不锈钢板

- 使用寿命：≥10年/15000次循环

- 密封门开门方式：	手动

- 门结构：单密封门,玻璃视窗

- ▲干燥系统	带热风干燥功能

- 核心配件：	循环泵、排水泵等均为进口品牌；

- 计量泵：≥	1个

- 循环泵：≥500L/min，最大功率600W

- 排水泵：独立排污泵排水

- 空气过滤器：≥1个前置过滤器,≥1个高效过滤器

- 风机：进口高压风机，≥120（立方米/小时）,功率≥700W

- ▲界面显示：高清≥7英寸，电容触摸屏，显示各部件输入输出状态，报警信息显示。

- 流程控制：包括	预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥

- 记录方式：标配内置针式打印机，打印记录可永久保存.

- 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。具有安全冷却锁，温度高于安全温度不允许开门。

- ▲程序：必须具备手术器械、器皿器具、塑料制品、重度污染、传染物品、清洗程序、消毒程序、干燥程序"等预设程序

- 运行时间：≤55分钟

- 消毒温度：80℃～93℃可调

- 干燥温度：70～120℃

- 加热方式：	电加热

- 耗水量：≤12L/步

配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 套 |
| 2 | 清洗架 | 1 | 套 |
| 3 | 器械篮筐 | ≥3 | 个 |

### 包03:  2.过氧化氢消毒器技术参数

1. 技术原理：采用超干雾技术将过氧化氢消毒液雾化，在通过高压空气，利用伯努利效应使得过氧化氢在极细化喷咀形成超干雾过氧化氢颗粒，扩散均匀，形成布朗运动，有效消毒距离更远。

2. 用途：适用于医疗机构中高危区域、生物安全实验室、重症监护病房、手术室、、感染病房、普通病房、生物制药企业、公共区域以及有卫生要求的场所。

3. 消毒空间：单次可消毒空间不低于200立方米。

▲4 .雾化粒径及消毒液用量：雾化颗粒粒径≤0.05um，消毒液使用量3ml/m³，确保雾化颗粒的均匀性和雾化量，保证消毒效果，（提供第三方粒径测试报告）。

▲5.消毒模式选择：配备≥4.3英寸显示屏操作，内置计算软件，设备操作屏具有按空间体积和按消毒时间计算双模式，可根据用户需求选择对应模式，输入空间体积或消毒时长，自动计算消毒参数，方便用户操作。

6. 功能设计：≥2种使用方式。1.可以作为风管消毒机对隔离负压病房、小型生物实验室、医护车辆以及实验动物中心笼架消毒。2.直接放置到消毒空间使用。

▲7.远程操控：设备自带4G模块，可进行手机APP远程连接操控和检测运行状态，实现设备实时启动、定时预约启动等，实时显示液位、温度、湿度、待机、故障等监测状态指示栏。运用APP总控台管理系统，可以实现多台设备同时控制。

8.工作状态显示：具备设备工作状态显示：具有工作状态颜色指示装置（待机、工作状态分色指示系统）。

9.消毒工艺要求：消毒时，过氧化氢分子空间扩散性能好，空间浓度均匀。具备过氧化氢空间消毒化学指示卡，可以检测消毒气雾覆盖情况。（提供CMA认证检验报告）。

10.消毒数据管理：消毒运行数据可记录≥10000条、可查询、可打印，可形成数据曲线。保证数据可追溯。

11.材质要求：外壳及内部结构件采用SUS304、ABS、AL601，材料兼容性好。

12.消毒液：过氧化氢消毒液为食品级过氧化氢，浓度兼容6-35%。

▲13.消毒效果要求：

13.1物表模拟消毒试验：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均≥5（提供CMA认证检验报告）。

13.2物表模拟消毒试验：嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥5（提供CMA认证检验报告）。

13.3空气消毒试验：白色葡萄球菌杀灭率100%（提供CMA认证检验报告）。

13.4空气消毒试验：自然菌消亡率100%（提供CMA认证检验报告）。

14.核酸清除效果：对气溶胶核酸（DNA、RNA）清除率＞99％，提供第三方权威机构检测报告。

等离子移动推车结构功能

1.▲移动推车式

2.整机重量：≤10Kg。

3.材质：SUS304、ABS。

4.控制方式：一键启停。

功能：

1.▲配合空间消毒灭菌器主机使用，可单独开启进行等离子空气消毒。必须和主机为一体化组合式设计，提供主机、推车组合后实物照片。

2.交流电源和直流电源两用。

3.▲为台式空间消毒灭菌器提供持续“电源支持”和“移动支持”，为台车自身的等离子空气消毒提供电源支持。

4.充电时间：≤5h。

5.不外接电源，充电后等离子功能单独工作：≥9.5h。

6.不外接电源，充电后过氧化氢功能单独工作：≥3.2h。

7.不外接电源，充电后等离子、过氧化氢同时工作：≥2.4h。

8.等离子密度：1.8x1017～1.0x1018m-3。

9.▲等离子体形状：针尖状。

10.等离子循环风量：≥900m3/h。

11.等离子过滤类型：初效、中效、高效。

12.等离子臭氧残留：≤0.008mg/m3。

13.等离子使用寿命：≥30000h。

14.适用空间：≤100m³。

15.运行噪音：≤60dB（A）。

16.过氧化氢消毒颗粒≤0.05μm。（提供检测报告）

优势：

等离子消毒

- 移动式推车具备等离子消毒功能，科仪有效杀灭空气中的微生物，具备吸附微尘，降解异味和有害气体的作用。

- 搭配电池组，可以作为底座推车和便携式空间消毒灭菌器组合搭配使用，大大增加灵活性和便捷度，并为其提供电量。实现了多场景移动式消毒灭菌。消毒结束后，等离子体能有效降解残留过氧化氢。

灵活便捷

- 独立使用时，移动式推车可作为常规等离子消毒设备，并兼具搭载其他设备的运载功能。

三	资质要求：

1. ▲制造商需具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有过氧化氢、等离子体类消毒器械。

2.▲制造商具备中华人民共和国国家版权局软件著作权登记证书，（软件名称：过氧化氢空间消毒灭菌系统）。

3.▲制造商具备CE认证证书。

4. ▲ 产品具有粒径检测证明

5.  生产企业具备ISO9001和ISO13485质量管理体系认证，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书。

五、采购项目商务要求

★1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

按本条描述投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他任何可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

如提供假冒伪劣或充装产品者，将按中标金额的十倍进行罚扣，且列入黑名单三年内不准参与医院的任何采买活动。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中。免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

3、项目预算：详见投标邀请函。

★4、报价要求：报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，各设备报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

报价具体格式见投标文件报价表。

5、交货时间和地点：合同签订后 7 天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

★6、保修期（含质保期）：惠东县人民医院医疗救治资源扩容储备紧急采购项目产品质量保证期至少贰年，保修期（含质保期）至少 叁 年；产品质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由卖方承担。产品质量保证外的保修期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，免费更换零配件，所有费用由卖方承担。

7、验收要求：按供货要求事项进行验收。

8、售后服务：

（1）要求产品（设备）有良好的售后维修保障服务。质保期从产品验收合格之日起计算。

（2）如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：2小时以内，维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。

（3）卖方免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至采购方使用人员能独立正常操作使用为止。

9、付款期限及方式：

产品经验收合格后，出具验收报告。待财政资金到达后，支付50%,余下部分三年内支付，支付方式采用银行转账。

10、违约责任

（1）卖方不能交货的，买方不向卖方付款。卖方应向买方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

（2）卖方所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和招标文件及合同规定的，买方有权拒绝收货，由卖方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

（3）卖方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向买方偿付每日千分之五的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。

注：投标人必须满足上述商务条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何负偏离或不满足将作为无效投标处理。

同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

第三部分  投标人须知

一、说  明

1、适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：惠东县人民医院。

3、合格的投标人是指符合以下条件的：

（1）符合招标文件“供应商资格”规定要求；

（2）按要求进行了资格预审并通过；

4、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

5、合格的货物和服务：

“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

- 投标人不得恶意竞价。对于报价低于平均报价60%的，评审小组有权要求投标人在现场或规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，评审小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的投标人将被取消中标资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。

如出现两家及以上报价差异巨大（原则上为低于预算价50%的或成倍数下降的），评审小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理，有权否决招标评审项目的预算价并要求重新审计。

7、无效报价的认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应评审小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而投标响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）评审小组认为本次报价不响应招标文件实质性要求的；

（7）其它评审小组认为应作为无效报价的。

8、有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：

（1）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

9、投标人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

（6）投标文件或报价文件中的签名代签或冒签的；

（7）被授权人委托他人投标，无委托书的。

10、“★”号条款：必须实质响应的条款，投标人不可负偏离，负偏离将导致资格性符合性审查不合格，评审时认定为废标。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响投标人的技术得分。

11、投标文件自投标文件接收截止时点起，三个月内有效。

12、以下情形，拒收投标文件：

（1）逾期送达；

（2）未按招标文件要求密封（含密封连续开裂超过8cm的）。

13、有下列情形，评审小组将否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，招标文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于招标最高投标限价的；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的，评审小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（7）投标文件出现雷同内容的；

（8）开标现场存在争议的。

14、供应商在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中标/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在招标采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按招投标文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不投标的。

15、投标人在响应招标文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改招标文件的招标技术、商务等要求的将导致评审小组拒绝其投标。

二、招标文件

1、 招标文件主要由1) 投标邀请书；2) 采购项目内容；3) 投标人须知；4) 合同书格式；5) 投标文件格式 ；6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

2、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

3、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间五天前通知惠东县人民医院招标办公室。招标办公室将对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

4、投标人应在收到招标文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对招标文件内容的质疑。

5、要求响应人报名后应参加投标，报名后不投标的应在投标截止日前一天前致函我院招标办公室说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

6、招标文件的修改，在投标截止时间三天前，无论出于何种原因，招标办公室可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有已登记报名投标的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院招标办公室确认。为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有已登记报名的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

1、投标人提交的投标文件（含资格性文件）以及投标人与我院招标办公室就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

3、投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

4、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

5、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院招标办公室和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

6、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

7、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8、投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

9、投标文件中的投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册（符合性文件、评审资料）两部分应各编制一式四份，其中至少一份为原件正本，原则上要求标记正副本，如有疑问或正副本内容不一致的，一切以正本内容为准！如未标记正副本的，以盖红章投标文件为准！

投标文件上册一式四份、投标文件下册一式四份、报价单一份分别单独封装。

四、投标文件的递交

1、投标的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、文件编号、包号及投标文件上下册和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样，封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充，也不得撤回。超过截止时点后的投标视为无效投标，不予接收。

3、投标人所提交的投标文件及附属非原件资料在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

五、开标、评标和定标

（一）开标

1、招标办公室在本招标书规定的日期、时间和地点组织开标。参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求法人或被授权人亲自前来投标。确因不可抗拒之原因，委托他人前来投标的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近3个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须双方签名，未签名无效。如缺少上述资料，按投标无效处理。

投标人不参加现场开标的，视为无条件认同开标现场结果。

2、各投标人验视文件的密封性完好无异议后，由招标办公室工作人员在监督人员的监督下于现场宣读各投标人货物名称、投标价格等实质内容，各投标人签名确认，一旦签名确认各投标人不得再对开标现场提出异议，否则按恶意竞争及恶意诋毁论处，将被取消资格。

（二）评审小组的组成

1、评审小组按医院的规定从评审专家库中随机抽取的三名专家组成。评审小组在医院招标监督小组代表的监督下本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内招投标实施细则和招标文件的要求进行评审及推荐中标人。

2、评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）定 标

1、评审小组认为招标文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标办说明情况。

2、评审小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提交书面评标报告，按照得分由高到低的优选顺序对投标供应商进行排名。

3、评审小组按照评审标准在评标报告中确定排名第一的投标人为中标供应商，并在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

如出现得分一致的多名第一候选中标人时，由评审小组依据设备性能优越（即技术参数/方案响应最佳）的原则优选中标人。

4、中标供应商确定、公示无异议后，我院招标办公室发出中标通知书。中标供应商无正当理由不履行政府采购合同或放弃中标的，我院可以确定排名第二的投标人为中标供应商或者重新招标。中标供应商无故放弃中标的，应当依法承担法律责任。

5、凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交涉监管部门依法处理。

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者招标工作人员恶意串通；

（4）向采购人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（8）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（9）将采购合同转包；

（10）提供假冒伪劣产品；

（11）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（12）有法律、法规规定的其他损害招标采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、评标方法、步骤及标准

根据招标投标相关法规确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）评标方法

本次评标采用综合评分法。评审小组依据投标证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审,按评审综合得分由高到低确定中标供应商。

(二)评标步骤

1、资格性审查

资格性审查（即投标文件上册）由评审小组人员在价格开标后进行，资格性审查通过后进行符合性审查。

资格性审查内容主要为对投标文件的投标/响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和投标人的合格性（质量合格、来源合法合规、途径清晰等）等，详见招标文件第二部分第一点供应商资格。

| 评审内容 |  | 招标/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查（投标文件上册） | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（详见招标文件第二部分第一点供应商资格）。 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺书、近三年无违法违纪声明函）。 |

2、宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，招标办工作人员在评审开始前宣读评标纪律及招标文件说明。

3、评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

| 序号 | 评审专家回避情形 |
| --- | --- |
| 1 | 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系； |
| 2 | 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问； |
| 3 | 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的； |
| 5 | 与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系； |
| 6 | 评审小组中，同一任职科室评审专家超过两名的； |
| 7 | 参与招标文件或进口产品论证的（不含采购人代表）； |
| 8 | 与供应商之间存在其他影响或可能影响政府采购活动依法进行的利害关系； |
| 9 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

4、推荐评审小组组长

评标组按照少数服从多数的原则推荐组长。评审小组成员在履行评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

5、投标文件的符合性审查

符合性审查内容主要为对投标文件的要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按投标无效处理。只有符合性全部审查合格才能进入后续评审。

| 评审内容 |  | 招标/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查（投标文件下册） | 技术/方案要求评审 | 实质性（“★”项）技术条款是否全部完全响应 |
|  | 商务要求评审 | 实质性（“★”项）商务条款是否全部完全响应 |
|  | 报价的合格性 | 在经营范围内报价，投标报价不高于预算价 |
|  | 其他 | 非医院招标/谈判采购文件格式要求，投标文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达20字及以上的可认定为涉嫌围标或串标行为的。 |

6、投标文件的比较和评价

评审小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

评审小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的投标资料等进行评审，并

填写相关表格。

| 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评议内容 | 分值100 | 评分细则 |
| 信誉 | 诚信投标 承诺 | 3 | 根据投标人提供的税务部门评定的“纳税信用等级”等级证明材料，A级得3分，B级得2.5分，M级得2分，C级得1分, D级或以下不得分，不提供证明材料不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，无提供不得分。 |
| 技术 | 技术参数响应情况 | 33 | 技术参数标“▲”的重要技术指标，一个负偏离减3分，超过三个负偏离此项不得分；一般参数一个负偏离扣1分。提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等能证明所投产品重要技术参数能满足或达到招标要求的证明材料，不能出具材料证明主要投标技术参数符合招标要求的视为不满足则该项不得分。 |
|  | 配置响应情况 | 5 | 完全响应（无偏离）为良得3分，完全响应且有优化（正偏离）得5分，不完全响应（负偏离）得0分。 |
|  | 市场成熟度 | 3 | 根据投标人提供的自2018年起所投设备市场占有情况，对所有投标人进行比较和评价，投标人每提供一项得1分，最多累计得3分；无提供不得分（提供中标通知书或合同复印件（允许非投标公司），无提供证明文件不得分）。 |
| 商务 | 保修期限（含质保期） | 6 | 由评委对各投标人的货物的保修期限说明进行评议及打分。保修期限承诺：至少叁年，承诺仅叁年得0分，在此基础上每增加壹年加1.5分，最多得6分；在此基础上每增加壹年加1.5分，最多得6分。 |
|  | 售后服务承诺书/方案 | 5 | 提供售后服务承诺书/服务方案且承诺书/方案清晰,对应维保年限、维修响应时间及便利性、配件供应、培训计划等明确承诺得4-5分；提供售后服务承诺书/方案且对应承诺但不够清晰得2-3分；仅提供售后服务承诺书/方案方案不清晰且未对应承诺只得1分；未提供服务承诺书/服务方案得0分； |
|  | 一般商务条款 | 11 | 一般商务条款出现一个负偏离或不满足扣1分； |
| 价格 | 报价情况 | 30 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分；其他投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值； 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 品牌 | 品牌支持 | 2 | 支持国货，国产品牌得2分，中外合资品牌得1分，进口品牌不得分。 |
| 标书 | 标书的响应及编制 | 2 | 响应程度高或文件编制好得2分，响应程度低或文件编制良得1分，差得0分。 |

7、确定中标供应商

评审小组出具书面的评标报告，按照投标人的综合得分由高到低的顺序对投标供应商进行排名，并确定中标供应商。

对中标候选人的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，评审小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求投标人提供相关证明材料等。

七、废标条件与处理

在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

八、公 示

1、评标完成确定中标人后，招标办公室发布中标公告。

2、中标公告时间截止未收到投诉或者异议,招标办公室发放中标通知书。

九、质 疑

1、供应商提出的询问或者质疑，由我院招标办公室受理，并进行答疑等相关工作。

- 对招标文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4、招标办受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

6、未按规定报名的或未在规定截止时间完成投标的，不得质疑，招标办公室不受理其任何质疑。

十、 合同的订立和履行

1、合同的订立

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃中标/成交资格。

2、合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需变更的，应以书面形式报招标管理小组审批。

第四部分  合同书范本格式

买 卖 合 同

合同编号:

甲方（买方）：惠东县人民医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中标通知书（文件编号：YG-SB20000000)》，甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。甲乙双方同意按以下条款和条件，由甲方购买乙方出售的以下产品。

- 第一条  产品名称、规格型号、数量、价款

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商及产地 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置见附件一 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价款为到达惠东县人民医院价格，包含包装费、仓储费、运输费、保险费、卸货费、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等。

第二条  权利保证

乙方应保证出卖给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第三条  产品质量

（一）乙方所出卖的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（二）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求，无缺陷。

第四条  交付和验收

（一）交货时间和地点：合同签订后 7天内，乙方负责将产品运送至甲方指定的院区，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

（二）验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用 壹 个月后，由乙方提出验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后 拾 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如甲方不组织验收，又未向乙方提出数量、质量异议的，视为乙方交付的产品符合本合同约定。

（三）验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若乙方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关单证、完税凭证、商检检验证明等资料原件给甲方审计和采购部门核查。

2、质量符合国家、行业等有关标准，符合招标文件、投标文件及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准的要求。

第五条  技术培训

乙方免费负责为甲方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至甲方使用人员能独立正常操作使用为止。

第六条  后续服务

产品质量保证期  贰 年，保修期（含质保期）  叁 年，产品质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由卖方承担。产品质量保证外的保修期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，免费更换零配件，所有费用由卖方承担。

乙方维修人员在接到维修通知后  2小时内响应，  24小时内到现场维修。产品保修期限届满后，乙方继续对产品提供维护的，具体事项另行商定。

第七条  付款期限和方式

产品经验收合格后，出具验收报告。待财政资金到达后，支付50%,余下部分三年内支付，支付方式采用银行转账。

第八条  违约责任

（一）乙方的违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

2、乙方所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

（二）甲方的违约责任：甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的百分之二十的违约金。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果符合合同规定的鉴定费用由甲方承担，鉴定结果不符合合同规定的鉴定费用由乙方承担。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条  其它事项

由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，由乙方承担赔偿责任。

甲方合同签订由采购管理办公室负责，其他事宜由项目承办部门负责，包括组织验收、安装、支付等。

第十二条  组成本合同的文件及优先解释顺序

1、本合同文本，2、中标通知书，3、招标文件4、投标文件。本合同仅适用于中华人民共和国法律、法规、规章条例。

第十三条  合同生效

本合同自甲乙双方签章之日起生效。本合同（盖有惠东县人民医院骑缝章）壹式捌份，甲方执柒份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 分管院领导： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：惠东县人民医院 |  |
| 地址：惠东县平山镇环城南路 | 地址： |
| 电话：0752-8999530 邮编：516300 | 电话： 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第五部分  投标文件格式

投标文件由上下册两部分组成：投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册（符合性文件及评审要项）

- 供应商应提供有效的公司资质、厂家资质（含生产许可证）、业务

代表授权书、注册证（如无，应出具相关行政主管部门的说明）等。

二、投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

三、投标文件每页必须认真填写并加盖公章，包括附件，未逐页盖章者可视为无效投标文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效投标文件。

四、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物对应技术参数应等同于或优于招标文件中的参考技术参数,投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴招标技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

五、 投标人必须按照以下顺序进行投标文件的编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记，文件袋必须贴封条密封盖章，注明投标包号和投标产品名称，投标文件上册（资格性文件）一式四份单独密封，投标文件下册（符合性文件、评审资料）一式四份单独密封，报价单一份另外单独封装。

六、投标文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，由此导致的后果由投标人自行负责；投标人因投标文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

投标文件格式如下：

投 标 文 件（上 册）

资格性文件

（惠东县人民医院院内公开招标）

文件编号：

投标包号 ：

投标设备名称：

投标供应商：                              公章

日      期：

## 目录页

- 1 资格性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、逐页盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（详见招标文件第二部分第一点供应商资格）。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺函、近三年无违法违纪声明函） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 2 资格性文件

## 2.1 投标/响应函

惠东县人民医院：

依据贵方采购项目名称                     的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：惠东县人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：惠东县人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的投标有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

- 2.3必需重要事项说明及承诺(单页)

1、参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

近三年投标活动中无重大违法违规声明函

致：惠东县人民医院

本人以       公司名称  法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2、诚信投标承诺书。

诚信投标承诺书(单页)

致：惠东县人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院招投标采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开招标采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 2.4关于资格的声明函

致：惠东县人民医院：

关于贵方采购项目名称:____________文件编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 公司营业执照

      - 公司医疗器械经营许可证

      - 设备生厂厂家营业执照

      - 设备生厂厂家医疗器械生产许可证

      - 设备医疗器械注册证（如无，提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。）

      - 如所投货物为进口非医疗器械产品，请提供进口产品国内总代理商营业执照、厂家授权委托书、货物通关材料等能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规的证明资料。

      - 依法纳税的证明资料、被授权人有效的社保证明资料

      - ……

（相关资质及证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

投 标 文 件（下 册）

符合性文件、评审资料

（惠东县人民医院 院内公开招标）

文件编号：

投标包号 ：

投标设备名称：

投标供应商：                              公章

日      期：

目录页

# 1符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价不高于预算价,报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 2 评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 信誉 | 根据投标人提供的税务部门评定的“纳税信用等级”等级证明材料，A级得3分，B级得2.5分，M级得2分，C级得1分, D级或以下不得分，不提供证明材料不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，无提供不得分。 | 参照政府招标采购评分标准 |
| 技术 | 标“▲”的主要(重要)技术参数/一般技术（参数）响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 配置响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 市场成熟度 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 商务 | 保修期限的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 售后服务承诺书/方案 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 一般商务条款的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分；其他投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值； 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 见投标/响应文件第（ ）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 3 投标人/响应供应商综合概况

- 3.1投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 3.2 供货渠道与合作机构情况（非厂家直营的必须填写本页）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 4 技术部分

## 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能彩页或说明书（中文）、图片、简介等相关证明文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.2 技术参数响应表（单页、分包填写）

- 4.2.1 实质性技术/方案条款响应表（见院内招标文件第二部分第四点标“★”项）

| 实质性技术/方案（“★”项）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |

注：1、投标人必须对应招标文件中的技术参数的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。招标技术参数/要求必须按照招标文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2、投标人响应采购需求必须具体，明确。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合招标要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3、如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制招标文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.2.2技术（参数）条款响应表（ 标“▲”重要参数请对应标记“▲”）

| 技术（参数）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应技术条款要求。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。招标技术参数/要求必须按照招标文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合招标要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3. 如所投设备参数与招标要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制招标文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

4.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.3配置响应表（单页）

| 配置响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 主要规格 |  | 数量 | 交货期 | 价格 | 响应情况 | 说明 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选购件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“配置要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.4原厂产品彩页（含参数）或厂家提供的技术参数说明函或可以说明技术参数的厂家的产品说明书

（必须提供至少一份原件）

4.5 市场成熟度（单独页）

提供目录列表和对应的中标通知书或合同复印件（只要是投标产品的，不限中标人）。

# 5 商务部分

- 5.1 实质性响应商务条款（见院内招标文件第二部分第五点标“★”项）

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| 1 | 权利保证 | 保证产品或产品任何部分非他人所有，保证未有任何侵权。 |  |  |  |
| 2 | 产品质量 | 符合官方标准，原厂合格全新完整正品（包括零部件） |  |  |  |
| 3 | 单证齐全 | 产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；或进口的原生地证明、进口报关资料、商检证明。 |  |  |  |
| 4 | 保证全新产品 | 货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 |  |  |  |
| 5 | 保修期（含质量保证期） | 产品质量保证期至少贰年，保修期（含质保期）至少 叁年；产品质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由卖方承担。产品质量保证外的保修期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，免费更换零配件，所有费用由卖方承担。 |  |  |  |
| 6 | 报价要求 | 报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，设备报价不得高于其预算价。 |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该投标无效。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。佐证材料附在本页后面。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 5.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 产品保修期≧3年。 |  |  | （写明质量保证年限、保修年限） |
| 11 | 故障报修的响应时间≤2小时，维修工程师应在≤24小时到现场维修并排除故障。 |  |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |  |
| 13 | 完全理解并接受履约考评要求 |  |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 5.3售后服务方案（或承诺书）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期（含质保期）；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 5.4 厂家售后服务承诺书（可选）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期（含质保期）；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

# 6 价格部分

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用,注意报价单位。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件

供应商履约诚信量化评价表

项目承办部门评价表（单次采购货物类）

| 序号 | 供应商 | 设备/服务/工程名称 | 开标时间 | 质量水平评价 （40分） |  |  | 响应能力评价 （20分） |  |  | 服务能力评价 （25分） |  |  | 履约合作评价 （15分） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与投标文件要求的一致性 15分 | 优良品率 10分 | 质量保证体系 15分 | 交货的及时性 10分 | 使用培训的及时性5分 | 零配件供应能力5分 | 配套售后服务质量 10分 | 故障或应急到修的能力 10分 | 服务态度 5分 | 合同完全履约情况 10分 | 价格优惠程度 5分 |  |

（招标办公室评价部分）

| 序号 | 供应商 | 设备/服务/工程名称 | 开标 时间 | 及时性 （40分） |  |  |  | 投诉（30分） | 履约合作评价 （30分） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同签订的及时性 10分 | 安装/实施/到位的及时性 10分 | 培训的及时性与全面性 10分 | 故障解决的及时性 10分 | 收到科室的电话/书面投诉 （30分，每收到一次投诉扣10分） | 非正当理由中止合同 15分 | 服务态度 5分 | 价格优惠程度5分 | 消化涨价的能力5分 |  |

综合评价得分=项目承办部门评价得分×70%+招标办公室评价得分×30%