## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 是否国产 | 基本功能（符合大致要求即可） | 备注/要求
1 | 乳 管 镜 系 统 ( 电 子 乳 腺 纤 维 内 窥 镜 系 统 ) | 1 | 是 | 乳管镜系统包括纤维镜、摄像系统、冷光源系统、显示系统及计算机控制记录系统，可行实时采集静态及动态影像记录。
满足以下功能：1.乳管灌洗，并注入药物治疗2.乳管镜下网篮的使用，清除大块的絮状物或疏通乳管3.乳管镜下钩针定位肿瘤性病变，准确切除病变4.乳管镜辅助病变乳管微创切除手术
2 | 吸顶式空气消毒机 | 2 | 是 | 可在有人的场合下进行连续动态消毒与净化空气
3 | 床垫 | 10 | 是 | 与病床匹配
4 | 输液架（可移动） | 20 | 是 | 用于应急抢救，需牢固。可承载固定两到三个输液架，配置有两个托盘
5 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 是 | 1、电子支气管内窥镜： | 质保≥2 年。
★1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
★1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。
★1.3 软镜①插入管外径≤3.9mm，工作管道内径≥1.5mm。
1.4 插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。
1.5 视场角≥120°。
1.6景深：3-100mm。
▲1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲210°，向下弯曲130°，双向弯曲340°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。
1.8 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。
▲1.9 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。
1.10 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。
1.11 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。
★1.12操作手柄具有3个具备独立电子功能的按键：
1.12.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；
1.12.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；
1.12.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。
1.13 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
1.14 连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
1.15 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
1.16 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。
2、电子内窥镜图像处理器
2▲2.1显示功能：自带显示屏4寸，具有存储图片及视频等信息，开机时间：≤5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求；
▲2.2图像缩放，冻结功能：具备通过操作部的按钮直接操作即可实现图像具备放大缩小， 图像冻结，拍照录像等功能；
2.3录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；
▲2.4供电方式：（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充电后可连续工作5小时；（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作；
2.5视频输出接口：有视频输出功能，可与医用显示器或工作站连接；
2.6与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用；
2.7录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；
2.8白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；
3.质保≥2 年。